## 1
BS-5000 装机验收报告
医院名称：
联系人： | [6 empty] | 联系电话：
安装人员： | [6 empty] | 分公司：
序列号： |  | XT4-65000001 |  |  |  |  | 装机日期： |  |  | 2026-07-08
软件版本： |  | 01.00.07.38579 |  |  |  |  | 项目参数版本： |  |  | T2.0
（一）外观、数量等验收情况 | [11 empty] | 合格 | 不合格
1.内外包装（完好，无破损、碰伤、浸湿、受潮、变形等情况） | [11 empty] | √
2.设备及附件外型（无残损、锈蚀、碰伤等） | [11 empty] | √
3.主机和附件的型号、规格、配置和数量与装箱清单相符 | [11 empty] | √
4.随机资料（操作说明书、维护卡、产品合格证等）齐全 | [11 empty] | √
若外观损坏请写明损坏的数量和损坏程度，附件数量异常，请注明不合格项的物料名称及数量：
（二）基础性能验收情况
1.工作环境
零地电压（≤5V） | [6 empty] | 环境湿度（≤85％） |  |  | 10
电网电压（220-260V） | [6 empty] | 电网频率（50-60HZ） |  |  | 50
环境温度（15～30℃） |  |  |  | 27.1 |  |  | 大气压（56Kpa~108Kpa） |  |  | 55 | 92.6
水质(电阻率不小于1MΩ·CM) |  |  |  | 2.34 |  |  | CO2浓度(≤2000ppm) |  |  | 1000 | 545
注：海拔低于-400m或高于2000m（且小于4000m），选配置外置气泵。
2.系统状态检测
在“系统”-“系统状态”中检查： | [11 empty] | 合格 | 不合格
a）容器状态显示OK，无红色标识异常 | [11 empty] | √
b）工作压力显示OK，无红色标识异常 | [11 empty] | √
c）环境信息显示OK，无红色标识异常 | [11 empty] | √
d）电源选项显示OK，无红色标识异常 | [11 empty] | √
e）控制单元显示OK，无红色标识异常 | [11 empty] | √
3.运动定位性能检测
a）生化分析单元样本针水平、垂直位置 | [11 empty] | 合格 | 不合格
√
|  | 水平 | [5 empty] | 垂直
|  | 标定位置 |  |  | 确认位置 |  |  | 标定位置 |  |  | 确认位置
S1 |  | -88±20 |  |  | -85 |  |  | 358±10 |  |  | 357
S2 |  | 15±20 |  |  | 13 |  |  | 355±10 |  |  | 355
b）生化分析单元试剂针水平、垂直位置 | [11 empty] | 合格 | 不合格
√
|  | 水平 | [5 empty] | 垂直
|  | 标定位置 |  |  | 确认位置 |  |  | 标定位置 |  |  | 确认位置
R11 |  | 212±20 |  |  | 211 |  |  | 410±10 |  |  | 409
R12 |  | 907±20 |  |  | 905 |  |  | 409±10 |  |  | 407
R21 |  | -182±20 |  |  | -180 |  |  | 396±10 |  |  | 395
R22 |  | -912±20 |  |  | -912 |  |  | 405±10 |  |  | 403
c）电解质单元样本针水平、垂直位置（选配ISE） | [11 empty] | 合格 | 不合格
√
|  | 水平 | [5 empty] | 垂直
|  | 标定位置 |  |  | 确认位置 |  |  | 标定位置 |  |  | 确认位置
ISE |  | 816±20 |  |  | 817 |  |  | 537±10 |  |  | 537
d）搅拌杆组件水平、垂直位置 | [11 empty] | 合格 | 不合格
√
|  | 水平 | [5 empty] | 垂直
|  | 标定位置 |  |  | 确认位置 |  |  | 标定位置 |  |  | 确认位置
搅拌头1 |  | -9782±20 |  |  | -9781 |  |  | 967±10 |  |  | 967
搅拌头2 |  | 892±20 |  |  | 892 |  |  | 967±10 |  |  | 967
搅拌头3 |  | -4451±20 |  |  | -4451 |  |  | 958±10 |  |  | 958
[12 empty] | 合格 | 不合格
e）试剂自动装载组件装载位置 | [11 empty] | √
f）自动清洗组件到反应盘位置 | [11 empty] | √
g）SDM老化 | [11 empty] | √
若有不合格项，请使用调试工装夹具进行校准，并做好参数记录。
4.整机性能检测 | [7 empty] | 合格 | 不合格 |  |  | 合格 | 不合格
a）跑水测试 | [11 empty] | √
若有不合格项，请检查光源灯的安装及反应杯是否存在溢液。
5.条码性能检测 | [7 empty] | 合格 | 不合格 |  |  | 合格 | 不合格
a）试剂装载识别稳定性测试 | [11 empty] | √
b）SDM识别稳定性测试 | [11 empty] | √
6.装机维护执行 | [7 empty] | 执行情况 |  |  |  | 执行情况
a）维护初始化向导 | [11 empty] | √
b）周强化清洗及反应杯检测 | [11 empty] | √
不合格项 | [5 empty] | 原始参数 |  |  |  | 校准参数
（三）临床性能验收情况
1.重复性测试
取用迈瑞常规生化复合定值质控品，内外圈各重复20次以下项目测试
反应系统内圈
项目 参数 |  | ALT (ALTn) |  | γ-GT | LDH | TG | UREA (UREAn) |  | ApoB | TP (TPn) |  | Ca | P
1 |  | 60.6 |  | 48.0 | 168.5 | 1.27 | 6.74 |  | 0.440 | 50.02 |  | 2.17
2 |  | 59.7 |  | 48.3 | 168.6 | 1.27 | 6.86 |  | 0.439 | 50.28 |  | 2.18
3 |  | 59.8 |  | 48.1 | 169.3 | 1.27 | 6.82 |  | 0.443 | 50.16 |  | 2.18
4 |  | 61.1 |  | 48.1 | 169.0 | 1.28 | 6.76 |  | 0.457 | 50.27 |  | 2.17
5 |  | 60.9 |  | 47.6 | 169.4 | 1.27 | 6.80 |  | 0.450 | 50.25 |  | 2.18
6 |  | 60.1 |  | 47.9 | 167.9 | 1.27 | 6.78 |  | 0.455 | 50.24 |  | 2.20
7 |  | 59.8 |  | 47.9 | 168.7 | 1.26 | 6.74 |  | 0.460 | 50.20 |  | 2.19
8 |  | 60.3 |  | 48.2 | 169.5 | 1.26 | 6.79 |  | 0.458 | 50.11 |  | 2.18
9 |  | 61.0 |  | 47.7 | 168.8 | 1.27 | 6.80 |  | 0.453 | 50.45 |  | 2.18
10 |  | 60.0 |  | 48.2 | 168.7 | 1.26 | 6.85 |  | 0.454 | 50.36 |  | 2.19
11 |  | 60.5 |  | 47.9 | 168.4 | 1.27 | 6.84 |  | 0.456 | 50.26 |  | 2.20
12 |  | 62.0 |  | 47.9 | 168.5 | 1.27 | 6.83 |  | 0.458 | 50.32 |  | 2.19
13 |  | 60.7 |  | 47.8 | 169.7 | 1.27 | 6.73 |  | 0.461 | 50.25 |  | 2.20
14 |  | 60.1 |  | 48.2 | 168.8 | 1.27 | 6.81 |  | 0.457 | 50.53 |  | 2.18
15 |  | 61.5 |  | 47.9 | 169.0 | 1.26 | 6.79 |  | 0.459 | 50.26 |  | 2.19
16 |  | 61.1 |  | 47.7 | 168.8 | 1.26 | 6.80 |  | 0.462 | 50.33 |  | 2.19
17 |  | 61.5 |  | 48.2 | 170.0 | 1.27 | 6.75 |  | 0.460 | 50.40 |  | 2.19
18 |  | 61.3 |  | 48.2 | 167.4 | 1.28 | 6.71 |  | 0.465 | 50.57 |  | 2.21
19 |  | 59.9 |  | 48.2 | 167.7 | 1.27 | 6.84 |  | 0.462 | 50.31 |  | 2.19
20 |  | 60.2 |  | 48.5 | 168.2 | 1.28 | 6.85 |  | 0.459 | 50.39 |  | 2.19
MEAN |  | 60.61 |  | 48.02 | 168.76 | 1.27 | 6.79 |  | 0.46 | 50.30 |  | 2.19
SD |  | 0.67 |  | 0.23 | 0.65 | 0.01 | 0.04 |  | 0.01 | 0.13 |  | 0.01
CV |  | 1.10% |  | 0.48% | 0.38% | 0.49% | 0.66% |  | 1.58% | 0.26% |  | 0.46%
判定标准 CV≤ |  | 5.00% |  | 2.75% | 2.75% | 3.50% | 2.50% |  | 7.50% | 2.50% |  | 1.25% | 2.5%
结论 (合格/不合格) |  | 合格 |  | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |  | 合格 | 合格 |  | 合格
反应系统外圈
项目 参数 |  | ALT (ALTn) |  | γ-GT | LDH | TG | UREA (UREAn) |  | ApoB | TP (TPn) |  | Ca | P
1 |  | 60.1 |  | 47.6 | 168.5 | 1.28 | 6.73 |  | 0.448 | 50.76 |  | 2.17
2 |  | 60.6 |  | 47.9 | 168.4 | 1.29 | 6.78 |  | 0.453 | 50.63 |  | 2.18
3 |  | 61.2 |  | 47.4 | 168.3 | 1.29 | 6.76 |  | 0.443 | 50.82 |  | 2.16
4 |  | 60.2 |  | 48.1 | 168.9 | 1.29 | 6.73 |  | 0.456 | 50.92 |  | 2.17
5 |  | 59.8 |  | 48.2 | 168.4 | 1.28 | 6.78 |  | 0.459 | 50.38 |  | 2.18
6 |  | 60.7 |  | 47.8 | 168.9 | 1.27 | 6.71 |  | 0.459 | 50.73 |  | 2.20
7 |  | 61.8 |  | 47.8 | 167.6 | 1.28 | 6.76 |  | 0.464 | 50.37 |  | 2.21
8 |  | 59.9 |  | 47.1 | 168.8 | 1.28 | 6.76 |  | 0.469 | 50.77 |  | 2.17
9 |  | 60.3 |  | 47.5 | 169.1 | 1.28 | 6.80 |  | 0.458 | 50.38 |  | 2.17
10 |  | 60.1 |  | 47.6 | 167.9 | 1.26 | 6.72 |  | 0.453 | 50.59 |  | 2.17
11 |  | 60.1 |  | 47.8 | 169.6 | 1.28 | 6.80 |  | 0.456 | 50.72 |  | 2.19
12 |  | 60.8 |  | 47.8 | 167.4 | 1.28 | 6.76 |  | 0.458 | 50.46 |  | 2.21
13 |  | 59.5 |  | 47.5 | 168.2 | 1.28 | 6.68 |  | 0.459 | 50.60 |  | 2.21
14 |  | 59.9 |  | 47.9 | 168.0 | 1.28 | 6.82 |  | 0.460 | 50.66 |  | 2.21
15 |  | 60.9 |  | 47.8 | 169.1 | 1.29 | 6.77 |  | 0.465 | 50.82 |  | 2.18
16 |  | 60.2 |  | 47.9 | 168.4 | 1.28 | 6.80 |  | 0.461 | 50.92 |  | 2.18
17 |  | 61.4 |  | 48.1 | 168.7 | 1.28 | 6.81 |  | 0.463 | 50.87 |  | 2.18
18 |  | 60.1 |  | 47.7 | 167.8 | 1.29 | 6.83 |  | 0.463 | 50.50 |  | 2.20
19 |  | 61.4 |  | 47.6 | 167.4 | 1.30 | 6.82 |  | 0.462 | 50.75 |  | 2.18
20 |  | 60.1 |  | 47.9 | 167.4 | 1.28 | 6.80 |  | 0.467 | 50.47 |  | 2.19
MEAN |  | 60.46 |  | 47.75 | 168.34 | 1.28 | 6.77 |  | 0.46 | 50.66 |  | 2.19
SD |  | 0.62 |  | 0.25 | 0.63 | 0.01 | 0.04 |  | 0.01 | 0.18 |  | 0.02
CV |  | 1.02% |  | 0.53% | 0.37% | 0.54% | 0.60% |  | 1.36% | 0.36% |  | 0.69%
判定标准 CV≤ |  | 5.00% |  | 2.75% | 2.75% | 3.50% | 2.50% |  | 7.50% | 2.50% |  | 1.25% | 2.5%
结论 (合格/不合格) |  | 合格 |  | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |  | 合格 | 合格 |  | 合格
K、Na、Cl仅当配有ISE时测试
项目 参数 | 模块1 |  |  | 模块2
| K | Na | Cl | K | Na | Cl
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
MEAN
SD
CV
判定标准 CV≤ | 1.5% | 1% | 1.5% | 1.5% | 1% | 1.5%
结论
合格/不合格
[8 empty] | 合格 | 不合格 |  |  | 合格 | 不合格
装机验收总体结论： | [12 empty] | √
异常说明及解决建议：
装机工程师： | [6 empty] | 日期： |  | 2026-07-08
临床工程师： | [6 empty] | 日期： |  | 2026-07-08
备注：
1.本验收报告检测过程必须由迈瑞公司指定或授权的技术人员实施；
2.本验收报告仅针对受检仪器在检测时刻的工作状态和性能进行说明；
3.按照验收报告完成验收之后，随同《用服验收单》、《设备保修卡》一同上传至CRM系统；
4.迈瑞公司对本装机验收报告拥有最终解释权。
编号：OSH-XXXXXX- BS-5000全自动生化分析仪装机验收报告