BS-2600M&BS-2800M系列全自动生化分析仪

仪器校准报告

| 医院名称： |  |
| --- | --- |
| 使用科室： |  |
| 仪器制造商： |  |
| 仪器序列号： | JP9-29000119M1 |
| 校准人员： |  |
| 校准日期： | 2024-11-04 |
| 有效期至： | 2025-11-03 |

目录

一、仪器校准说明	3

二、检测材料及工具准备............................................................................................................4

三、工作环境及仪器状态检测....................................................................................................5

（一）工作环境检测 	5

（二）仪器维护保养	5

（三）仪器基本状态检查	6

（四）仪器压力状态检测	6

四、仪器校准与检测内容	7

（一）主机位置校准	7

（二）样本调度系统位置校准	7

（三）暗电流检测	8

（四）杂散光检测	8

（五）吸光度准确性检测	9

（六）吸光度重复性检测	10

（七）吸光度稳定性检测	10

（八）吸光度线性范围检测	13

（九）加样准确度与重复性检测	15

（十）样本携带污染率检测	17

（十一）反应盘温度检测	19

（十二）临床测试精密度及准确性	20

（十三）电解质项目的精密度（选配ISE须执行）	24

五、校准结论	31

六、校准人员资质	32

七、使用工具的校准报告：	32

八、校准溶液、校准品、质控品及试剂信息：	32

九、原始数据	33

一、仪器校准说明

- 基于仪器系统要求，结合对仪器硬件、软件及试剂系统的整体测试，按照相应的标准化操作规程完成检测系统性能测试和仪器校准，出具此校准报告。

- 依据中华人民共和国医药行业标准《YY/T 0654-2017 全自动生化分析仪》和仪器制造商内部质量标准等要求设计仪器校准方案，制定《迈瑞BS-2800M系列仪器校准操作指南》，必要时依据最新标准要求进行更新。

- 本校准报告的检测程序严格按照《迈瑞BS-2800M系列仪器校准操作指南》执行。

- 本校准报告中的所有校准程序由迈瑞公司授权的专业技术人员实施并提供书面报告。

- 迈瑞公司对本校准报告拥有最终解释权。

二、检测材料及工具准备

| 序号 | 物品/工具 | 精度要求 | 数量 | 物品/工具来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 软纱布 | / | 若干 | 医院提供 |
| 2 | 无水乙醇 | / | 50mL | 医院提供 |
| 3 | 消毒剂 | / | 50mL | 医院提供 |
| 4 | 加样枪 | / | 1 把 | 医院提供 |
| 5 | 万用表 | 不低于 0.01V | 一台 | 迈瑞提供 |
| 6 | 内六角扳手、十字螺丝刀、一 字螺丝刀 | / | 1 套 | 迈瑞提供 |
| 7 | 常规生化复合质控品(水平 1) | / | 3 瓶 | 迈瑞提供 |
| 8 | 常规生化复合质控品(水平 2) | / | 3 瓶 | 迈瑞提供 |
| 9 | 常规生化复合校准品 | / | 2瓶 | 迈瑞提供 |
| 10 | BS-2800M系列最新版操作软件 | / | 1 套 | 迈瑞提供 |

三、工作环境及仪器状态检测

（一）工作环境检测

| 工作环境检测 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 检测仪器的工作环境是否符合要求 |  |  |  |
| 检测项目 | 要求 | 检测值 | 检测结果 |
| 环境温度 | 15-30℃ | 15-30℃ | 通过 |
| 湿度 | 35%-85% | 35%-85% | 通过 |
| 电压 | 220-240V | 220-240V | 通过 |
| 零地电压 | <5V | <5V | 通过 |
| 废液排放情况 | 无弯折，高度适中，（相对于仪器对应的废液出口）不大于100mm | 无弯折，废液排放口高度（相对于仪器对应的废液出口）不大于100mm | 通过 |
| 进水比阻(M.cm@25℃) | ＞1 | ≥1 | 通过 |
| CO2浓度 | ≤2000ppm | ≤2000ppm | 通过 |
| 注：以上检测依据为BS-2800M系列产品维修手册 |  |  |  |

（二）仪器维护保养

| 仪器维护保养 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 为真实反映仪器的状态，在执行基础性能验证之前，需对仪器进行相应的维护和保养。 |  |  |  |
| 维护项目 | 完成情况 | 维护项目 | 完成情况 |
| 1.检查去离子进水连接 | 通过 | 9.针/搅拌杆外壁清洗流量确认 | 通过 |
| 2.检查废液连接 | 通过 | 10.反应杯存液量确认 | 不通过 |
| 3.检查CD80清洗液/针清洗剂余量 | 通过 | 11.清洁自动清洗机构 | 不通过 |
| 4.检查搅拌杆安装位置 | 通过 | 12.光源灯使用时间查询 | 不通过 |
| 5.检查搅拌杆清洗池 | 不通过 | 13.电解质管路清洗 | 13.电解质管路清洗 |
| 6.检查样本/试剂注射器 | 通过 | 14.清洗电解质电极 | 通过 |
| 7.检查更新样本强化清洗剂 | 通过 | 15.运动部件位置确认 | 不通过 |
| 8.清洁清洗池 | 通过 | 16.周强化清洗及反应杯检测 | 通过 |
| 注：以上维护项目依据为迈瑞BS-2800M系列主动维护手册。 |  |  |  |

（三）仪器基本状态检查

| 仪器基本状态检查 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 评价仪器的主要功能模块工作状态是否符合要求 |  |  |  |
| 检查项目 | 状态要求 | 实际状态 | 结论 |
| 容器状态 | 正常 | 正常 | 通过 |
| 环境信息 | 正常 | 正常 | 通过 |
| 电源 | 正常 | 正常 | 通过 |
| 控制单元 | 正常 | 正常 | 通过 |
| 反应盘温度(℃) | 37±0.3 | 37±0.3 | 通过 |
| 试剂仓1温度(℃) | 2.0~8.0 | 2.0~8.0 | 通过 |
| 试剂仓2温度(℃) | 2.0~8.0 | 2.0~8.0 | 通过 |
| 整机清洗水温度(℃) | 15~35 | 15~35 | 通过 |
| 比色杯清洗水温度(℃) | 37~47 | 37~47 | 通过 |
| 比色杯清洗剂温度（℃） | 29~39 | 29~39 | 通过 |
| 整机内部环境温度（℃） | 15~37 | 15~37 | 通过 |
| 注：以上检查内容依据为迈瑞BS-2800M系列主动维护手册 |  |  |  |

（四）仪器压力状态检测

| 真空及压力检测 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 评价仪器在工作状态时，真空及压力建立系统工作状态是否符合要求 |  |  |  |
| 检测项目 | 检测要求 | 检测结果 | 结论 |
| 去离子水压力(KPa) | 30~65 |  | 通过 |
| 稀释清洗剂压力(KPa) | 15~21 | 15~21 | 通过 |
| 整机脱气压力(KPa) | 8~45 | 8~45 | 通过 |
| 当地大气压配置(KPa) | 55-110 | 55~110 | 通过 |
| 主真空压力实测值(KPa) | <-15 |  | 通过 |
| ISE脱气压力(KPa) | -27~-30 | -27~-30 | 通过 |
| 注：以上检查内容依据为迈瑞BS-2800M系列主动维护手册 |  |  |  |

四、仪器校准与检测内容

（一）主机位置校准

| 主机位置校准 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| S1样本针单元位置校准 |  |  |  |
| 校准位置参数 | 参数值 | 校准状态 | 结论 |
| 样本针到样本稀释水平位置调试 |  | 完成 | 通过 |
| 样本针到反应杯水平位置调试 |  | 完成 | 通过 |
| 样本针到清洗水平位置调试 |  | 完成 | 通过 |
| 样本针到清洗垂直位置调试 |  | 完成 | 通过 |
| 样本针在ISE水平位置调试（选配） |  | 完成 | 通过 |
| 样本针在ISE排液高度位置调试（选配） |  | 完成 | 通过 |
| S2样本针单元位置校准 |  |  |  |
| 校准位置参数 | 参数值 | 校准状态 | 结论 |
| 样本针到样本稀释水平位置调试 |  | 完成 | 通过 |
| 样本针到反应杯水平位置调试 |  | 完成 | 通过 |
| 样本针到清洗水平位置调试 |  | 完成 | 通过 |
| 样本针到清洗垂直位置调试 |  | 完成 | 通过 |
| 注：以上检查内容依据为迈瑞BS-2800M系列仪器调试指南。 |  |  |  |

（二）样本调度系统位置校准

| SDM位置校准 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 调试确认SDM及前端轨道各个运动部件的机械位置。 |  |  |  |
| 常规通道单元 |  |  |  |
| 校准位置参数 | 参数值 | 校准状态 | 结论 |
| S1样本针到常规通道吸样水平位置调试 | 1 | 完成 | 通过 |
| S2样本针到常规通道吸样水平位置调试 | 1 | 完成 | 通过 |
| 非常规通道单元 |  |  |  |
| 校准位置参数 | 参数值 | 校准状态 | 结论 |
| S1样本针到传送通道吸样位置调试 | 1 | 完成 | 通过 |
| S2样本针到传送通道吸样位置调试 | 1 | 完成 | 通过 |
| 注：以上检查内容依据为迈瑞BS-2800M系列仪器调试指南。 |  |  |  |

（三）暗电流检测

| 内圈暗电流测试 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 通道 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 波长（nm） | 340 | 380 | 412 | 450 | 480 | 505 | 546 | 570 | 605 | 630 | 660 | 700 | 740 | 770 | 800 | 850 |
| 暗电流均值 | 7.63 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 暗电流SD | 0.481 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 要求 | 1 各路暗电流均值大于-200，小于200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 340nm和380nm波长SD值应不大于1.0，其它通道≤0.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 结果 | Fail |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 外圈暗电流测试 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 通道 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 波长（nm） | 340 | 380 | 412 | 450 | 480 | 505 | 546 | 570 | 605 | 630 | 660 | 700 | 740 | 770 | 800 | 850 |
| 暗电流均值 | 7.63 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 暗电流SD | 0.481 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 要求 | 1 各路暗电流均值大于-200，小于200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 340nm和380nm波长SD值应不大于1.0，其它通道≤0.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 结果 | Fail |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：以上检查内容依据为迈瑞BS-2800M系列仪器校准操作指南 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

（四）杂散光检测

参考中华人民共和国医药行业标准YY/T0654-2017，用去离子水参比，在340nm处测定50g/L的亚硝酸钠标准溶液，检测仪器的杂散光水平。

| 试剂名称 |  | 50g/L的亚硝酸钠标准溶液 |
| --- | --- | --- |
| 测试次数 | 亚硝酸钠试剂吸光度 |  |
|  | 外圈 | 内圈 |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| 4 |  |  |
| 5 |  |  |
| 最小值 | 6.4114 |  |
| 指标 | >2.3 | >2.3 |
| 结论 | PassFail | PassFail |
| 注：以上检查内容依据为迈瑞BS-2800M系列仪器校准操作指南 |  |  |

（五）吸光度准确性检测

参考中华人民共和国医药行业标准YY/T0654-2017，吸光度准确性应符合以下规定：

| 吸光度值 | 允许偏差 |
| --- | --- |
| 0.5 | ±0.025 |
| 1.0 | ±0.07 |

在340nm波长下，1.0A重铬酸钾重复测定3次的吸光度值

| 试剂名称： |  | 1.0A 重铬酸钾 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 测试数据 | 次数 | 反应盘内圈吸光度值 | 反应盘外圈吸光度值 |
|  | 1 | 次数 | 反应盘内圈吸光度值 |
|  | 2 | 次数 | 反应盘内圈吸光度值 |
|  | 3 | 次数 | 反应盘内圈吸光度值 |
| 准确性计算 | 准确性计算 | 准确性计算 | 准确性计算 |
|  | 指标上限 | 1.07 | 1.07 |
|  | 指标下限 | 0.93 | 0.93 |
|  | 结论 | ■PassFail | ■PassFail |

在340nm波长下，0.5A重铬酸钾重复测定3次的吸光度值

| 试剂名称： |  | 0.5A 重铬酸钾 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 测试数据 | 次数 | 反应盘内圈吸光度 | 反应盘外圈吸光度 |
|  | 1 | 次数 | 反应盘内圈吸光度值 |
|  | 2 | 次数 | 反应盘内圈吸光度值 |
|  | 3 | 次数 | 反应盘内圈吸光度值 |
| 准确性计算 | 准确性计算 | 准确性计算 | 准确性计算 |
|  | 指标上限 | 0.525 | 0.525 |
|  | 指标下限 | 0.475 | 0.475 |
|  | 结论 | ■PassFail | ■PassFail |

（六）吸光度重复性检测

在340nm波长下，重复测定1.0A橙黄G标准溶液重复测定20次。

参考中华人民共和国医药行业标准YY/T0654-2017，吸光度重复性的变异系数cv应不大于1.5%；

| 试剂名称： |  | 1A橙黄G标准溶液 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 测试数据 | 次数 | 反应盘内圈吸光度 | 反应盘外圈吸光度 |  |
|  | 1 | 次数 | 反应盘内圈吸光度值 |  |
|  | 2 | 次数 | 反应盘内圈吸光度值 |  |
|  | 3 | 次数 | 反应盘内圈吸光度值 |  |
|  | 4 | 次数 | 反应盘内圈吸光度值 |  |
|  | 5 | 次数 | 反应盘内圈吸光度值 |  |
|  | 6 | 次数 | 反应盘内圈吸光度值 |  |
|  | 7 | 次数 | 反应盘内圈吸光度值 |  |
|  | 8 | 次数 | 反应盘内圈吸光度值 |  |
|  | 9 | 次数 | 反应盘内圈吸光度值 |  |
|  | 10 | 次数 | 反应盘内圈吸光度值 |  |
|  | 11 | 次数 | 反应盘内圈吸光度值 |  |
|  | 12 | 次数 | 反应盘内圈吸光度值 |  |
|  | 13 | 次数 | 反应盘内圈吸光度值 |  |
|  | 14 | 次数 | 反应盘内圈吸光度值 |  |
|  | 15 | 次数 | 反应盘内圈吸光度值 |  |
|  | 16 | 次数 | 反应盘内圈吸光度值 |  |
|  | 17 | 次数 | 反应盘内圈吸光度值 |  |
|  | 18 | 次数 | 反应盘内圈吸光度值 |  |
|  | 19 | 次数 | 反应盘内圈吸光度值 |  |
|  | 20 | 次数 | 反应盘内圈吸光度值 |  |
| 重复性计算 | Mean | Mean | 0.874145 |  |
|  | SD | Mean | 0.002442706652 |  |
|  | CV | Mean | 0.002794395269 |  |
|  | 重复性指标要求 | <1.5% | <1.5% |  |
|  | 重复性结论 | ■PassFail | ■PassFail |  |

（七）吸光度稳定性检测

参考中华人民共和国医药行业标准YY/T0654-2017，吸光度的稳定性（最大最小值之差）应不大于0.01。

在340nm波长下，测定0.5A橙黄G溶液1次

| 试剂名称： |  | 0.5A橙黄G溶液 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 测试数据 | 采光周期 | 反应盘内圈吸光度 | 反应盘外圈吸光度 |
|  | 5 | 次数 | 反应盘内圈吸光度值 |
|  | 6 | 次数 | 反应盘内圈吸光度值 |
|  | 7 | 次数 | 反应盘内圈吸光度值 |
|  | 8 | 次数 | 反应盘内圈吸光度值 |
|  | 9 | 次数 | 反应盘内圈吸光度值 |
|  | 10 | 次数 | 反应盘内圈吸光度值 |
|  | 11 | 次数 | 反应盘内圈吸光度值 |
|  | 12 | 次数 | 反应盘内圈吸光度值 |
|  | 13 | 次数 | 反应盘内圈吸光度值 |
|  | 14 | 次数 | 反应盘内圈吸光度值 |
|  | 15 | 次数 | 反应盘内圈吸光度值 |
|  | 16 | 次数 | 反应盘内圈吸光度值 |
|  | 17 | 次数 | 反应盘内圈吸光度值 |
|  | 18 | 次数 | 反应盘内圈吸光度值 |
|  | 19 | 次数 | 反应盘内圈吸光度值 |
|  | 20 | 次数 | 反应盘内圈吸光度值 |
|  | 21 | 次数 | 反应盘内圈吸光度值 |
|  | 22 | 次数 | 反应盘内圈吸光度值 |
|  | 23 | 次数 | 反应盘内圈吸光度值 |
|  | 24 | 次数 | 反应盘内圈吸光度值 |
|  | 25 | 次数 | 反应盘内圈吸光度值 |
|  | 26 | 次数 | 反应盘内圈吸光度值 |
|  | 27 | 次数 | 反应盘内圈吸光度值 |
|  | 28 | 次数 | 反应盘内圈吸光度值 |
|  | 29 | 次数 | 反应盘内圈吸光度值 |
|  | 30 | 次数 | 反应盘内圈吸光度值 |
|  | 31 | 次数 | 反应盘内圈吸光度值 |
|  | 32 | 次数 | 反应盘内圈吸光度值 |
|  | 33 | 次数 | 反应盘内圈吸光度值 |
|  | 34 | 次数 | 反应盘内圈吸光度值 |
|  | 35 | 次数 | 反应盘内圈吸光度值 |
|  | 36 | 次数 | 反应盘内圈吸光度值 |
|  | 37 | 次数 | 反应盘内圈吸光度值 |
|  | 38 | 次数 | 反应盘内圈吸光度值 |
| 稳定性计算 | MAX | MAX | 0.435 |
|  | MIN | MAX | 0.4345 |
|  | MAX-MIN | MAX | 0.0005 |
|  | 指标 | ≤0.01 | ≤0.01 |
|  | 结论 | ■PassFail | ■PassFail |

在660nm波长下，测定0.5A硫酸铜溶液1次

| 试剂名称： |  | 0.5A硫酸铜溶液 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 测试数据 | 采光周期 | 反应盘内圈吸光度 | 反应盘外圈吸光度 |
|  | 5 | 次数 | 反应盘内圈吸光度值 |
|  | 6 | 次数 | 反应盘内圈吸光度值 |
|  | 7 | 次数 | 反应盘内圈吸光度值 |
|  | 8 | 次数 | 反应盘内圈吸光度值 |
|  | 9 | 次数 | 反应盘内圈吸光度值 |
|  | 10 | 次数 | 反应盘内圈吸光度值 |
|  | 11 | 次数 | 反应盘内圈吸光度值 |
|  | 12 | 次数 | 反应盘内圈吸光度值 |
|  | 13 | 次数 | 反应盘内圈吸光度值 |
|  | 14 | 次数 | 反应盘内圈吸光度值 |
|  | 15 | 次数 | 反应盘内圈吸光度值 |
|  | 16 | 次数 | 反应盘内圈吸光度值 |
|  | 17 | 次数 | 反应盘内圈吸光度值 |
|  | 18 | 次数 | 反应盘内圈吸光度值 |
|  | 19 | 次数 | 反应盘内圈吸光度值 |
|  | 20 | 次数 | 反应盘内圈吸光度值 |
|  | 21 | 次数 | 反应盘内圈吸光度值 |
|  | 22 | 次数 | 反应盘内圈吸光度值 |
|  | 23 | 次数 | 反应盘内圈吸光度值 |
|  | 24 | 次数 | 反应盘内圈吸光度值 |
|  | 25 | 次数 | 反应盘内圈吸光度值 |
|  | 26 | 次数 | 反应盘内圈吸光度值 |
|  | 27 | 次数 | 反应盘内圈吸光度值 |
|  | 28 | 次数 | 反应盘内圈吸光度值 |
|  | 29 | 次数 | 反应盘内圈吸光度值 |
|  | 30 | 次数 | 反应盘内圈吸光度值 |
|  | 31 | 次数 | 反应盘内圈吸光度值 |
|  | 32 | 次数 | 反应盘内圈吸光度值 |
|  | 33 | 次数 | 反应盘内圈吸光度值 |
|  | 34 | 次数 | 反应盘内圈吸光度值 |
|  | 35 | 次数 | 反应盘内圈吸光度值 |
|  | 36 | 次数 | 反应盘内圈吸光度值 |
|  | 37 | 次数 | 反应盘内圈吸光度值 |
|  | 38 | 次数 | 反应盘内圈吸光度值 |
| 稳定性计算 | MAX | MAX | 0.435 |
|  | MIN | MAX | 0.4345 |
|  | MAX-MIN | MAX | 0.0005 |
|  | 指标 | ≤0.01 | ≤0.01 |
|  | 结论 | ■PassFail | ■PassFail |

（八）吸光度线性范围检测

参考中华人民共和国医药行业标准YY/T0654-2017，要求相对偏倚在5%范围内的最大吸光度应不小于2.0。

1、橙黄G(4.2A)11个梯度浓度的反应盘内圈吸光度线性值（450nm）

| 橙黄G(4.2A)11个梯度浓度的反应盘内圈吸光度线性值（450nm） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 重复次数 | 吸光度 | 吸光度 | 吸光度 | 吸光度 | 吸光度 | 吸光度 | 吸光度 | 吸光度 | 吸光度 | 吸光度 | 吸光度 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 最大吸光度大于2 | 吸光度 | 吸光度 | 吸光度 | 吸光度 | 是 否 | 是 否 | 是 否 | 是 否 | 是 否 | 是 否 | 是 否 |
| 相对偏倚<5% | / | / | / | / |  |  |  |  |  |  |  |
| 结论 | / | / | / | / | Pass Fail | Pass Fail | Pass Fail | Pass Fail | Pass Fail | Pass Fail | Pass Fail |

2、橙黄G(4.2A)11个梯度浓度的反应盘外圈吸光度线性值（450nm）

| 橙黄G(4.2A)11个梯度浓度的反应盘外圈吸光度线性值（450nm） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 重复次数 | 吸光度 | 吸光度 | 吸光度 | 吸光度 | 吸光度 | 吸光度 | 吸光度 | 吸光度 | 吸光度 | 吸光度 | 吸光度 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 最大吸光度大于2 | 吸光度 | 吸光度 | 吸光度 | 吸光度 | 是 否 | 是 否 | 是 否 | 是 否 | 是 否 | 是 否 | 是 否 |
| 相对偏倚<5% | / | / | / | / |  |  |  |  |  |  |  |
| 结论 | / | / | / | / | Pass Fail | Pass Fail | Pass Fail | Pass Fail | Pass Fail | Pass Fail | Pass Fail |

3、重铬酸钾（4.2A）11个梯度浓度的反应盘内吸光度线性值(340nm)

| 重铬酸钾（4.2A）11个梯度浓度的反应盘内吸光度线性值(340nm) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 重复次数 | 吸光度 | 吸光度 | 吸光度 | 吸光度 | 吸光度 | 吸光度 | 吸光度 | 吸光度 | 吸光度 | 吸光度 | 吸光度 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 最大吸光度大于2 | 吸光度 | 吸光度 | 吸光度 | 吸光度 | 是 否 | 是 否 | 是 否 | 是 否 | 是 否 | 是 否 | 是 否 |
| 相对偏倚<5% | / | / | / | / |  |  |  |  |  |  |  |
| 结论 | / | / | / | / | Pass Fail | Pass Fail | Pass Fail | Pass Fail | Pass Fail | Pass Fail | Pass Fail |

- 重铬酸钾（4.2A）11个梯度浓度的反应盘外吸光度线性值(340nm)

| 重铬酸钾（4.2A）11个梯度浓度的反应盘外吸光度线性值(340nm) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 重复次数 | 吸光度 | 吸光度 | 吸光度 | 吸光度 | 吸光度 | 吸光度 | 吸光度 | 吸光度 | 吸光度 | 吸光度 | 吸光度 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 最大吸光度大于2 | 吸光度 | 吸光度 | 吸光度 | 吸光度 | 是 否 | 是 否 | 是 否 | 是 否 | 是 否 | 是 否 | 是 否 |
| 相对偏倚<5% | / | / | / | / |  |  |  |  |  |  |  |
| 结论 | / | / | / | / | Pass Fail | Pass Fail | Pass Fail | Pass Fail | Pass Fail | Pass Fail | Pass Fail |

（九）加样准确度与重复性检测

本测试方案采用加样色素法对加样的准确度与重复性进行测试。

按照加样测试操作后，在光度计上测试的溶液吸光度在0.5~1.0A之间，而光度计在1.0A和0.5A的吸光度准确性已经测试过，所以此方案测试中光度计带来的偏差可以从吸光度准确性测试中参考。

要求：

a)	加样准确度误差不超过±10%；

b)	变异系数不超过±2%。

样本针S1加样重复性测试结果：

| 次数 | 2.0µL |  |  | Dilution 1:3 |  |  | Dilution 1:9 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 吸光度 | 结果 |  | 吸光度 | 结果 |  | 吸光度 | 结果 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CV | 0.002794395269 |  |  | / |  |  | / |  |
| CV指标 | / | 2% |  | / | 2% |  | / | 2% |
| 加样均值 | / | / |  | / | / |  | / | / |
| 加样误差 | / | / |  | / | / |  | / | / |
| 结论 | ■PassFail |  | ■PassFail |  |  | ■PassFail |  |  |

样本针S2加样重复性测试结果：

| 次数 | 2.0µL |  |  | Dilution 1:3 |  | Dilution 1:9 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 吸光度 | 结果 |  | 吸光度 | 结果 | 吸光度 | 结果 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| CV | 0.002794395269 |  |  | / |  | / |  |
| CV指标 | / | 2% |  | / | 2% | / | 2% |
| 加样均值 | / | / |  | / | / | / | / |
| 加样误差 | / | / |  | / | / | / | / |
| 结论 | ■PassFail |  | ■PassFail |  |  | ■PassFail |  |

试剂针100ul加样重复性测试结果：

| 次数 | R11 |  | R12 |  | R21 |  | R22 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 吸光度 | 结果 | 吸光度 | 结果 | 吸光度 | 结果 | 吸光度 | 结果 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CV | 0.002794395269 |  | / |  | / |  | / |  |
| CV指标 | / | <2% | / | <2% | / | <2% | / | <2% |
| 加样均值 | / |  | / |  | / |  | / |  |
| 加样误差 | / | ±10% | / | ±10% | / | ±10% | / | ±10% |
| 结论 | ■PassFail |  | ■PassFail |  | ■PassFail |  | ■PassFail |  |

（十）样本携带污染率检测

参考中华人民共和国医药行业标准YY/T0654-2017，配制样品携带污染试剂Dye（加入50mg Orange G到5ml溶解的血清中混匀）和样品携带污染试剂Control Dye（由Dye稀释200倍），测定仪器样本针的携带污染率。

| 样本携带污染率检测 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 内圈 | 测试描述 | 第1组 | 第2组 | 第3组 | 第4组 | 第5组 |
|  | 橙黄G样本针携带污染 | 测试描述 | -0.00034 | 第1组 | 第2组 | 第3组 |
|  | 参考色素均值 | 测试描述 |  |  |  |  |
|  | 携带污染率均值 | 测试描述 |  |  |  |  |
|  | 指标 | 携带污染率均值小于0.1% |  |  |  |  |
|  | 结论 | Pass Fail |  |  |  |  |
| 外圈 | 测试描述 | 第1组 | 第2组 | 第3组 | 第4组 | 第5组 |
|  | 橙黄G样本针携带污染 | 测试描述 | -0.00034 | 第1组 | 第2组 | 第3组 |
|  | 参考色素均值 | 测试描述 |  |  |  |  |
|  | 携带污染率均值 | 测试描述 |  |  |  |  |
|  | 指标 | 携带污染率均值小于0.1% |  |  |  |  |
|  | 结论 | Pass Fail |  |  |  |  |
| 注：以上检查内容依据为迈瑞BS-2800M系列仪器校准操作指南 |  |  |  |  |  |  |

（十一）反应盘温度检测

| 反应盘温度检测 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检测反应盘温度是否达到要求 |  |  |  |  |  |  |
| FLUKE温度表序列号 |  |  |  |  |  |  |
| 测量次数 | 温度值（℃） |  |  |  |  |  |
| 1-5次 |  |  |  |  |  |  |
| 6-10次 |  |  |  |  |  |  |
| 11-15次 |  |  |  |  |  |  |
| 16-20次 |  |  |  |  |  |  |
| Mean | 0.874145 |  |  |  |  |  |
| （Tmax-Tmin）/2 | 0 |  |  |  |  |  |
| 温度数据要求 | 平均温度36.7℃~37.3℃范围内 波动度在±0.1℃范围内 |  |  |  |  |  |
| 结论 | Pass Fail |  |  |  |  |  |
| 盘温度曲线截图： |  |  |  |  |  |  |
| 注：以上检查内容依据为依据中华人民共和国医药行业标准《YY/T 0654-2017 全自动生化分析仪》和《迈瑞BS-2800M系列仪器校准操作指南》。 |  |  |  |  |  |  |

（十二）临床测试精密度及准确性

使用迈瑞公司的试剂和校准品，对如下表中的项目进行定标测试。然后，使用迈瑞常规生化复合定值质控品（水平1），对列表中的项目进行重复性检测。

反应系统外圈

| 质控品批号（正常水平） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测定项目 | ALT | γ-GT | LDH | TG | UREA | TP Ⅱ | Ca | P Ⅱ | T-Bil-V |
| 单位 次数 | U/L | U/L | U/L | mmol/L | mmol/L | g/L | mmol/L | mmol/L | umol/L |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mean | 0.874145 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SD | 0.002442706652 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CV | 0.002794395269 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 判定标准CV≤ | 5.00% | 2.75% | 2.75% | 3.50% | 2.50% | 2.50% | 1.25% | 2.50% | 3.75% |
| 结论 | Pass Fail | Pass Fail | Pass Fail | Pass Fail | Pass Fail | Pass Fail | Pass Fail | Pass Fail | Pass Fail |

反应系统内圈

| 质控品批号（正常水平） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测定项目 | ALT | γ-GT | LDH | TG | UREA | TP Ⅱ | Ca | P Ⅱ | T-Bil-V |
| 单位 次数 | U/L | U/L | U/L | mmol/L | mmol/L | g/L | mmol/L | mmol/L | umol/L |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mean | 0.874145 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SD | 0.002442706652 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CV | 0.002794395269 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 判定标准CV≤ | 5.00% | 2.75% | 2.75% | 3.50% | 2.50% | 2.50% | 1.25% | 2.50% | 3.75% |
| 结论 | Pass Fail | Pass Fail | Pass Fail | Pass Fail | Pass Fail | Pass Fail | Pass Fail | Pass Fail | Pass Fail |

使用迈瑞常规生化复合定值质控品（水平1和水平2），对下表中的项目进行准确性检测。

反应系统外圈

| 试剂名称： |  |  | 质控品批号（水平1） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测试项目 | 单位 | 质控靶值 | 范围低限 | 范围高限 | 实测值 | 是否在控 |
| ALT | U/L | γ-GT | U/L | LDH | U/L | PassFail |
| γ-GT | U/L | LDH | U/L | TG | U/L | PassFail |
| LDH | U/L | TG | U/L | UREA | U/L | PassFail |
| TG | mmol/L | UREA | mmol/L | TP Ⅱ | mmol/L | PassFail |
| UREA | mmol/L | TP Ⅱ | mmol/L | Ca | mmol/L | PassFail |
| TP Ⅱ | g/L | Ca | mmol/L | P Ⅱ | mmol/L | PassFail |
| Ca | mmol/L | P Ⅱ | mmol/L | T-Bil-V | mmol/L | PassFail |
| P Ⅱ | mmol/L | T-Bil-V | mmol/L | umol/L | mmol/L | PassFail |
| T-Bil-V | umol/L | umol/L | 0 | 0 |  | PassFail |
| 试剂名称： |  |  | 质控品批号（水平2） |  |  |  |
| 测试项目 | 单位 | 质控靶值 | 范围低限 | 范围高限 | 实测值 | 是否在控 |
| ALT | U/L | γ-GT | U/L | LDH | U/L | PassFail |
| γ-GT | U/L | LDH | U/L | TG | U/L | PassFail |
| LDH | U/L | TG | U/L | UREA | U/L | PassFail |
| TG | mmol/L | UREA | mmol/L | TP Ⅱ | mmol/L | PassFail |
| UREA | mmol/L | TP Ⅱ | mmol/L | Ca | mmol/L | PassFail |
| TP Ⅱ | g/L | Ca | mmol/L | P Ⅱ | mmol/L | PassFail |
| Ca | mmol/L | P Ⅱ | mmol/L | T-Bil-V | mmol/L | PassFail |
| P Ⅱ | mmol/L | T-Bil-V | mmol/L | umol/L | mmol/L | PassFail |
| T-Bil-V | umol/L | umol/L | 0 | 0 |  | PassFail |
| 注：以上检查内容依据为依据中华人民共和国医药行业标准《YY/T 0654-2017 全自动生化分析仪》和《迈瑞BS-2800M系列仪器校准操作指南》。 |  |  |  |  |  |  |

反应系统内圈

| 试剂名称： |  |  | 质控品批号（水平1） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测试项目 | 单位 | 质控靶值 | 范围低限 | 范围高限 | 实测值 | 是否在控 |
| ALT | U/L | γ-GT | U/L | LDH | U/L | PassFail |
| γ-GT | U/L | LDH | U/L | TG | U/L | PassFail |
| LDH | U/L | TG | U/L | UREA | U/L | PassFail |
| TG | mmol/L | UREA | mmol/L | TP Ⅱ | mmol/L | PassFail |
| UREA | mmol/L | TP Ⅱ | mmol/L | Ca | mmol/L | PassFail |
| TP Ⅱ | g/L | Ca | mmol/L | P Ⅱ | mmol/L | PassFail |
| Ca | mmol/L | P Ⅱ | mmol/L | T-Bil-V | mmol/L | PassFail |
| P Ⅱ | mmol/L | T-Bil-V | mmol/L | umol/L | mmol/L | PassFail |
| T-Bil-V | umol/L | umol/L | 0 | 0 |  | PassFail |
| 试剂名称： |  |  | 质控品批号（水平2） |  |  |  |
| 测试项目 | 单位 | 质控靶值 | 范围低限 | 范围高限 | 实测值 | 是否在控 |
| ALT | U/L | γ-GT | U/L | LDH | U/L | PassFail |
| γ-GT | U/L | LDH | U/L | TG | U/L | PassFail |
| LDH | U/L | TG | U/L | UREA | U/L | PassFail |
| TG | mmol/L | UREA | mmol/L | TP Ⅱ | mmol/L | PassFail |
| UREA | mmol/L | TP Ⅱ | mmol/L | Ca | mmol/L | PassFail |
| TP Ⅱ | g/L | Ca | mmol/L | P Ⅱ | mmol/L | PassFail |
| Ca | mmol/L | P Ⅱ | mmol/L | T-Bil-V | mmol/L | PassFail |
| P Ⅱ | mmol/L | T-Bil-V | mmol/L | umol/L | mmol/L | PassFail |
| T-Bil-V | umol/L | umol/L | 0 | 0 |  | PassFail |
| 注：以上检查内容依据为依据中华人民共和国医药行业标准《YY/T 0654-2017 全自动生化分析仪》和《迈瑞BS-2800M系列仪器校准操作指南》。 |  |  |  |  |  |  |

（十三）电解质项目的精密度（选配ISE须执行）

1、电解质准确度

说明：对以血清为基质的定值质控物质连续测定3次，计算其相对偏差或绝对偏差，结果符合要求

要求：NA、K、CL准确度偏差均≤±3%

操作：仪器正常工作条件下先进行校正，使用迈瑞常规生化复合定值质控品水平1连续测定3次，按公式：Br=(M-T)/T×100%计算相对偏差；或按公式：Ba=M-T计算绝对偏差，取3次结果进行判断，是否满足要求

| 试剂名称： |  | 质控品批号（正常水平） |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | NA | K | CL |
| T |  |  |  |
| M1 | 114 |  |  |
| M2 | 113.9 |  |  |
| M3 | 113.8 |  |  |
| B1% | -0.01724137931 |  |  |
| B2% | -0.01810344828 |  |  |
| B3% | -0.01896551724 |  |  |
| 判定要求 | 偏差≤±3% | 偏差≤±3% | 偏差≤±3% |
| 结论 | Pass Fail | Pass Fail | Pass Fail |

2、电解质精密度

说明：使用迈瑞电解质血清定标液，对离子检测项目进行定标。然后使用配置的3号定值质控液进行重复性检测。

要求：数据变异系数≤1.5%

操作：仪器正常工作条件下先进行校正，然后对配置的3号定值质控测试连续测定10次，计算其定值的均值、标准差及变异系数，结果复合要求。

| 电解质精密度 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 次数 | NA | K | CL |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| 7 |  |  |  |
| 8 |  |  |  |
| 9 |  |  |  |
| 10 |  |  |  |
| Mean | 0.874145 |  |  |
| SD | 0.002442706652 |  |  |
| CV | 0.002794395269 |  |  |
| 判定要求 | ≤1.5% | ≤1.5% | ≤1.5% |
| 结论 | Pass Fail | Pass Fail | Pass Fail |

3、电解质线性检测

说明：仪器正常工作条件下先进行校正，然后将每一配置的定值质控测试液依序号分别连续测定3次，取均值当做实测值，各被分析元素均得到一组不同浓度的实测值

要求：线性区间范围内，偏差均≤3%，相关系数r≥0.995

操作：将每一配置的定值质控测试液依序号分别连续测定3次，取均值当做实测值，各被分析元素均得到一组不同浓度的实测值Y,通过标定值X进行线性拟合，再通过公式计算出偏差及相关系数

| NA线性范围验证 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| X轴 | 靶值（单位） |  | 测定值（ng/mL） |  |  |  |  |  | 平均值（Y轴） |  | CV% |  |
|  |  |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  |  |  |  |  |
| 1 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 120 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 140 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 160 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 180 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 统计：R²= ，y= ax + b |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| R² | 0.9999875731 | R |  |  |  | a |  |  |  | b |  |  |
| 验证结论：100-180mmol/L浓度范围内符合线性要求； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| k线性范围验证 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| X轴 | 靶值 |  | 测定值（ng/mL） |  |  |  |  |  | 平均值(Y) |  | CV% |  |
|  |  |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  |  |  |  |  |
| 1 | 1.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 3.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 4.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 6.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 7.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 统计：R²= ，y=ax + b |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| R² | 0.9999875731 | R |  |  |  | a |  |  |  | b |  |  |
| 验证结论：1.5-7.5mmol/L浓度范围内符合线性要求； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| CL线性范围验证 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| X轴 | 靶值 |  | 测定值（ng/mL） |  |  |  |  |  | 平均值（Y） |  | CV% |  |
|  |  |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  |  |  |  |  |
| 1 | 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 120 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 140 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 160 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 统计：R²= ，y=ax + b |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| R² | 0.9999875731 | R |  |  |  | a |  |  |  | b |  |  |
| 验证结论：80-160mmol/L浓度范围内符合线性要求； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

4、电解质稳定性

说明：仪器正常工作条件下先进行校正，然后对配置的3号定值质控液分时间点进行测试

要求：分析元素波动百分比均≤2%

操作：对配置的3号定值质控液分时间点进行测试，每次测试连续测定3次，间隔时间为4小时，挑出最大值Xmax和最小值Xmin做差，再除以标定值T，计算其波动百分比。

数据：

| 项目 测试时间 | NA | K | CL |
| --- | --- | --- | --- |
| 0h | 139.8 |  |  |
| 4h | 139.9 |  |  |
| 8h | 139.7 |  |  |
| Xmax | 139.9 |  |  |
| Xmin | 139.7 |  |  |
| T | 140 | 4.5 | 120 |
| 波动百分比 | 0.001428571429 |  |  |
| 判定要求 | ≤2% | ≤2% | ≤2% |
| 结论 | Pass Fail | Pass Fail | Pass Fail |

5、电解质携带污染率

说明：仪器正常工作条件下先进行校正，选用配置的1号定值质控液和配置的5号定值质控液分别交替进行测试

要求：从低浓度到高浓度和从高浓度到低浓度的携带污染率均≤1.5%

操作：仪器正常工作条件下先进行校正，选用1号和5号配置的定值质控液分别交替进行测试，先对配置的1号定值质控液进行测试4次，再对配置的5号定值质控液进行测试4次，然后再对配置的1号定值质控液进行测试4次，按公式计算从低浓度到高浓度以及从高浓度到低浓度的携带污染率。

| 项目 交叉 污染 | Na |  |  | K |  |  | Cl |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 定值溶液 | 1#定值质控 | 5#定值质控 | 1#定值质控 | 1#定值质控 | 5#定值质控 | 1#定值质控 | 1#定值质控 | 5#定值质控 | 1#定值质控 |
| 实测1 | 100.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 实测2 | 100.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 实测3 | 100.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 实测4 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 携带污染率CLH | -0.66% |  |  | -0.37% |  |  | -0.45% |  |  |
| 携带污染率CHL | -0.66% |  |  | 0.00% |  |  | -0.54% |  |  |
| 判定 要求 | ≤1.50% |  |  | ≤1.50% |  |  | ≤1.50% |  |  |
| 结论 | PASS |  |  | PASS |  |  | PASS |  |  |

五、校准结论

- 综合以上各项校准和性能测试结果，该仪器功能完好，状态合格。

备注：

- 本检测报告的检测过程必须由迈瑞公司指定或授权的技术人员实施；

- 本检测报告的检测程序必须严格按照《BS-2800M系列仪器性能检测操作指南》执行；

- 本检测报告仅针对受检仪器在检测时刻的工作状态和性能进行说明；

- 迈瑞公司对本检测报告拥有最终解释权。

校准人员签名：_______________________

审  核 人 员 签名：_______________________

校准日期：_______________________

校准有效期至：_______________________

六、校准人员资质

七、使用工具的校准报告：

1、Fluke温度计（如下附件为数字温度计校准检测模板）：

备注：此处粘贴使用工具的校准报告

八、校准溶液、校准品、质控品及试剂信息：

8.1 校准溶液、校准品与质控品信息

| 当前使用的校准溶液、校准品、质控品名称 | 批号 | 生产厂商 | 失效期 |
| --- | --- | --- | --- |

8.2 试剂

记录客户目前在仪器上开展的免疫测试项目试剂信息

| 项目名称 | 批号 | 失效期 |
| --- | --- | --- |

九、原始数据

9.1 废液排放情况：

9.2 系统概述：

9.3 电源：

9.4 液路：

9.5 下位机单元：

9.6 性能验证：

9.7 重复性：