## 1
BS-5000\BS-5200\BS-5400 校准报告
医院名称： | [7 empty] | 使用科室： | [8 empty] | BS-5000系列全自动 生化分析仪校准报告
仪器制造商： | [7 empty] | 仪器序列号： |  |  |  | XT4-65000001
校准单位： | [7 empty] | 校准人员：
校准日期： |  |  | 2026-07-08 |  |  |  |  | 有效期至： |  |  |  | 2027-07-07
一、仪器校准说明 1、 基于仪器系统要求，结合对仪器硬件、软件及试剂系统的整体测试，按照相应的标准化操作规程完成检测系统性能测试和仪器校准，出具此校准报告。 2、 依据中华人民共和国医药行业标准《YY/T 0654-2017 全自动生化分析仪》和仪器制造商内部质量标准等要求设计仪器校准方案，制定《迈瑞BS-5000系列仪器校准操作指南》，必要时依据最新标准要求进行更新。 3、 本校准报告的检测程序严格按照《迈瑞BS-5000系列仪器校准操作指南》执行。 4、 本校准报告中的所有校准程序由迈瑞公司授权的专业技术人员实施并提供书面报告。 5、 迈瑞公司对本校准报告拥有最终解释权。
二、工作环境及仪器状态检测
（一）工作环境检测
工作环境检测
检测仪器的工作环境是否符合要求
检测项目 |  |  |  | 要求 | [5 empty] | 检测值 |  |  | 检测结果
环境温度 |  |  |  | 15-30℃ | [5 empty] | / |  |  | 不通过
湿度 |  |  |  | 35%-85% | [5 empty] | / |  |  | 不通过 |  |  |  |  | 医院名称：
电压 |  |  |  | 220-240V | [5 empty] | / |  |  | 不通过 |  |  |  |  | 使用科室：
零地电压 |  |  |  | <5V | [5 empty] | / |  |  | 不通过 |  |  |  |  | 仪器制造商：
废液排放情况 |  |  |  | 无弯折，废液排放口高度（相对于仪器对应的废液出口）不大于100mm | [5 empty] | / |  |  | 不通过 |  |  |  |  | 仪器序列号： | XT4-65000001
进水比阻(M.cm@25℃) |  |  |  | ≥1 | [5 empty] | / |  |  | 不通过 |  |  |  |  | 校准人员：
CO2浓度 |  |  |  | ≤2000ppm | [5 empty] | / |  |  | 不通过 |  |  |  |  | 校准日期： | 2026-07-08
数据导出时间： | [17 empty] | 有效期至： | 2027-07-07
注：以上检测依据为BS-5000系列产品维修手册
（二）仪器维护保养
仪器维护保养
为真实反映仪器的状态，在执行基础性能验证之前，需对仪器进行全面的维护和保养。
维护项目 |  |  |  | 完成情况 |  |  |  | 维护项目 |  |  |  |  | 完成情况
1.检查去离子进水连接 |  |  |  | 不通过 |  |  |  | 9.搅拌杆外壁清洗流量确认 |  |  |  |  | 不通过
2.检查废液连接 |  |  |  | 不通过 |  |  |  | 10.反应杯存液量确认 |  |  |  |  | 不通过
3.检查CD80清洗液/针清洗剂余量 |  |  |  | 不通过 |  |  |  | 11.检查维护自动清洗机构 |  |  |  |  | 不通过
4.检查搅拌杆安装位置 |  |  |  | 不通过 |  |  |  | 12.光源灯使用时间查询 |  |  |  |  | 不通过
5.检查搅拌杆清洗池 |  |  |  | 不通过 |  |  |  | 13.电解质管路清洗（如选配） |  |  |  |  | 不通过
6.检查样本/试剂注射器 |  |  |  | 不通过 |  |  |  | 14.清洗电解质电极（如选配） |  |  |  |  | 不通过
7.检查更新强化清洗剂 |  |  |  | 不通过 |  |  |  | 15.运动部件位置确认 |  |  |  |  | 不通过
8.清洁清洗池 |  |  |  | 不通过 |  |  |  | 16.周强化清洗及反应杯检测 |  |  |  |  | 通过
注：以上维护项目依据为迈瑞BS-5000系列主动维护手册。
（三）仪器基本状态检查
仪器基本状态检查
评价仪器的主要功能模块工作状态是否符合要求
检查项目 |  |  |  | 状态要求 | [5 empty] | 实际状态 |  |  | 结论
容器状态 |  |  |  | 正常 | [5 empty] | 合格 |  |  | 通过
工作压力 |  |  |  | 正常 | [5 empty] | 合格 |  |  | 通过
环境信息 |  |  |  | 正常 | [5 empty] | 合格 |  |  | 通过
电源 |  |  |  | 正常 | [5 empty] | 合格 |  |  | 通过
控制单元 |  |  |  | 正常 | [5 empty] | / |  |  | 通过
反应盘温度(℃) |  |  |  | 37±0.3 | [5 empty] | 37 |  |  | 通过
试剂仓1温度(℃) |  |  |  | 2.0~8.0 | [5 empty] | 3 |  |  | 通过
试剂仓2温度(℃) |  |  |  | 2.0~8.0 | [5 empty] | 3 |  |  | 通过
整机清洗水温度(℃) |  |  |  | 15~35 | [5 empty] | 25.6 |  |  | 通过
比色杯清洗水温度(℃) |  |  |  | 37~47 | [5 empty] | 42.2 |  |  | 通过
比色杯清洗剂温度(℃) |  |  |  | 29~39 | [5 empty] | 34.3 |  |  | 通过
整机内部环境温度(℃) |  |  |  | 15~37 | [5 empty] | 27.1 |  |  | 通过
注：以上检查内容依据为迈瑞BS-5000系列主动维护手册
（四）仪器压力状态检测
真空及压力检测
评价仪器在工作状态时，真空及压力建立系统工作状态是否符合要求
检测项目 |  |  |  | 检测要求 | [5 empty] | 检测结果 |  |  | 结论
整机清洗水压力(KPa) |  |  |  | 30~65 | [5 empty] | / |  |  | 不通过
稀释清洗剂压力(KPa) |  |  |  | 15~30 | [5 empty] | 25 |  |  | 不通过
整机脱气压力(KPa) |  |  |  | 8~45 | [5 empty] | / |  |  | 不通过
当地大气压配置(KPa) |  |  |  | 55-110 | [5 empty] | 92.6 |  |  | 通过
主真空压力实测值(KPa) |  |  |  | <-15 | [5 empty] | / |  |  | 不通过
ISE脱气压力-A(KPa) |  |  |  | -27~-30 | [5 empty] | / |  |  | 不通过
ISE脱气压力-B(KPa) |  |  |  | -27~-30 | [5 empty] | / |  |  | 不通过
注：以上检查内容依据为迈瑞BS-5000系列主动维护手册
三、仪器校准与检测内容
（一）主机位置校准
主机位置校准
S1样本针单元位置校准
校准位置参数 | [7 empty] | 参数值 |  |  | 校准状态 |  | 结论
样本针到样本稀释水平位置调试 | [7 empty] | -2450
样本针到反应杯水平位置调试 | [7 empty] | -3517
样本针到清洗水平位置调试 | [7 empty] | 364
样本针到清洗垂直位置调试 | [7 empty] | 97
S1样本针到常规通道吸样水平位置调试 | [7 empty] | 6229
S1样本针到急诊通道吸样水平位置调试 | [7 empty] | 6920
S2样本针单元位置校准
校准位置参数 | [7 empty] | 参数值 |  |  | 校准状态 |  | 结论
样本针到样本稀释水平位置调试 | [7 empty] | 3398
样本针到反应杯水平位置调试 | [7 empty] | 5966
样本针到清洗水平位置调试 | [7 empty] | -354
样本针到清洗垂直位置调试 | [7 empty] | 93
样本针到常规通道吸样水平位置调试 | [7 empty] | -5297
样本针到急诊通道吸样水平位置调试 | [7 empty] | -6159
ISE样本针单元位置校准（如选配）
校准位置参数 | [7 empty] | 参数值 |  |  | 校准状态 |  | 结论
ISE样本针到模块1水平位置调试 | [7 empty] | 4558
ISE样本针到模块2水平位置调试（如选配） | [7 empty] | 2690
ISE样本针到清洗水平位置调试 | [7 empty] | 1142
ISE样本针到清洗垂直位置调试 | [7 empty] | 121
ISE样本针到吸样轨道1水平位置调试 | [7 empty] | -840
ISE样本针到吸样轨道2水平位置调试 | [7 empty] | -1618
注：以上检查内容依据为迈瑞BS-5000系列仪器调试指南。
（二）暗电流检测
内圈暗电流测试
通道 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
波长（nm） | 340 | 380 | 412 | 450 | 480 | 505 | 546 | 570 | 605 | 630 | 660 | 700 | 740 | 770 | 800 | 850
暗电流均值 | 8 | 8 | 11 | 8 | 9 | 9 | 9 | 10 | 9 | 7 | 14 | 8 | 9 | 11 | 11 | 10
暗电流SD | 0.47 | 0.5 | 0.15 | 0.12 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.08
要求 | 1 各路暗电流均值大于-200，小于200
2 340nm和380nm波长SD值应不大于1.0，其它通道≤0.6
结果 | Fail
外圈暗电流测试
通道 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
波长（nm） | 340 | 380 | 412 | 450 | 480 | 505 | 546 | 570 | 605 | 630 | 660 | 700 | 740 | 770 | 800 | 850
暗电流均值 | 5 | 9 | 9 | 12 | 11 | 9 | 10 | 9 | 10 | 11 | 12 | 11 | 6 | 11 | 14 | 12
暗电流SD | 0.49 | 0.49 | 0.15 | 0.12 | 0.1 | 0.09 | 0.1 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.08 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.07
要求 | 1 各路暗电流均值大于-200，小于200
2 340nm和380nm波长SD值应不大于1.0，其它通道≤0.6
结果 | Fail
注：以上检查内容依据为迈瑞BS-5000系列仪器校准操作指南
（三）杂散光检测
参考中华人民共和国医药行业标准YY/T0654-2017，用去离子水参比，在340nm处测定50g/L的亚硝酸钠标准溶液，检测仪器的杂散光水平。
试剂批号：
测试次数 |  |  |  | 亚硝酸钠试剂吸光度
|  |  |  | 外圈 | [6 empty] | 内圈
1 |  |  |  | 7.7432 | [6 empty] | 7.6991
2 |  |  |  | 7.7375 | [6 empty] | 7.6454
3 |  |  |  | 7.736 | [6 empty] | 7.632
4 |  |  |  | 7.7788 | [6 empty] | 7.6069
5 |  |  |  | 7.7656 | [6 empty] | 7.6362
最小值 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0
指标 |  |  |  | >2.3 | [6 empty] | >2.3
结论 |  |  |  | Fail | [6 empty] | Fail
注：以上检查内容依据为迈瑞BS-5000系列仪器校准操作指南
（四）吸光度准确性检测
参考中华人民共和国医药行业标准YY/T0654-2017，吸光度准确性应符合以下规定：
吸光度值（手动填写0.5、1A溶液基准值） | [7 empty] | 允许偏差
±0.025
±0.07
在340nm波长下，1.0A重铬酸钾重复测定3次的吸光度值
试剂名称： | [6 empty] | 1.0A 重铬酸钾
测试数据 |  |  | 次数 |  |  |  | 反应盘内圈吸光度值 |  |  |  |  | 反应盘外圈吸光度值
|  |  | 1 |  |  |  | 0.9873 |  |  |  |  | 0.98311
|  |  | 2 |  |  |  | 0.98722 |  |  |  |  | 0.98315
|  |  | 3 |  |  |  | 0.98687 |  |  |  |  | 0.98358
准确性计算 |  |  | 准确性计算 |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0!
|  |  | 指标上限 |  |  |  | 1.07 |  |  |  |  | 1.07
|  |  | 指标下限 |  |  |  | 0.93 |  |  |  |  | 0.93
|  |  | 结论 |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0!
在340nm波长下，0.5A重铬酸钾重复测定3次的吸光度值
试剂名称： | [6 empty] | 0.5A 重铬酸钾
测试数据 |  |  | 次数 |  |  |  | 反应盘内圈吸光度值 |  |  |  |  | 反应盘外圈吸光度值
|  |  | 1 |  |  |  | 0.48917 |  |  |  |  | 0.48703
|  |  | 2 |  |  |  | 0.48947 |  |  |  |  | 0.48801
|  |  | 3 |  |  |  | 0.48882 |  |  |  |  | 0.4867
准确性计算 |  |  | 准确性计算 |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0!
|  |  | 指标上限 |  |  |  | 0.525 |  |  |  |  | 0.525
|  |  | 指标下限 |  |  |  | 0.475 |  |  |  |  | 0.475
|  |  | 结论 |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0!
（五）吸光度重复性检测
在340nm波长下，重复测定1.0A橙黄G标准溶液重复测定20次。 参考中华人民共和国医药行业标准YY/T0654-2017，吸光度重复性的变异系数cv应不大于1.5%；
试剂名称： | [6 empty] | 1A橙黄G标准溶液
测试数据 |  |  | 次数 |  |  |  | 反应盘内圈吸光度 |  |  |  |  | 反应盘外圈吸光度
|  |  | 1 |  |  |  | 0.86842 |  |  |  |  | 0.88142
|  |  | 2 | 2 |  | 2 | 0.86913 |  |  |  |  | 0.88001
|  |  | 3 | 3 |  | 3 | 0.86797 |  |  |  |  | 0.88131
|  |  | 4 | 4 |  | 4 | 0.86921 |  |  |  |  | 0.87991
|  |  | 5 | 5 |  | 5 | 0.86623 |  |  |  |  | 0.88105
|  |  | 6 | 6 |  | 6 | 0.86701 |  |  |  |  | 0.88124
|  |  | 7 | 7 |  | 7 | 0.86767 |  |  |  |  | 0.88062
|  |  | 8 | 8 |  | 8 | 0.86918 |  |  |  |  | 0.87903
|  |  | 9 | 9 |  | 9 | 0.86627 |  |  |  |  | 0.88026
|  |  | 10 | 10 |  | 10 | 0.86646 |  |  |  |  | 0.88323
|  |  | 11 | 11 |  | 11 | 0.86564 |  |  |  |  | 0.88188
|  |  | 12 | 12 |  | 12 | 0.86671 |  |  |  |  | 0.87928
|  |  | 13 | 13 |  | 13 | 0.86672 |  |  |  |  | 0.88389
|  |  | 14 | 14 |  | 14 | 0.86759 |  |  |  |  | 0.88233
|  |  | 15 | 15 |  | 15 | 0.86597 |  |  |  |  | 0.88169
|  |  | 16 | 16 |  | 16 | 0.86734 |  |  |  |  | 0.88535
|  |  | 17 | 17 |  | 17 | 0.86482 |  |  |  |  | 0.88184
|  |  | 18 | 18 |  | 18 | 0.86674 |  |  |  |  | 0.8814
|  |  | 19 | 19 |  | 19 | 0.8675 |  |  |  |  | 0.88587
|  |  | 20 | 20 |  | 20 | 0.86815 |  |  |  |  | 0.88297
重复性计算 |  |  | Mean | Mean |  | Mean | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0!
|  |  | SD | SD |  | SD | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0!
|  |  | CV | CV |  | CV | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0!
|  |  | 重复性指标要求 |  |  |  | ≤1.5% |  |  |  |  | ≤1.5%
|  |  | 结论 |  |  |  | Fail |  |  |  |  | Fail
（六）吸光度稳定性检测
参考中华人民共和国医药行业标准YY/T0654-2017，吸光度的稳定性（最大最小值之差）应不大于0.01。在340nm波长下，测定0.5A橙黄G溶液1次
试剂名称： | [6 empty] | 0.5A橙黄G溶液
测试数据 |  |  | 采光周期 |  |  |  | 反应盘内圈吸光度 |  |  |  |  | 反应盘外圈吸光度
|  |  | 5 |  |  |  | 0.41676 |  |  |  |  | 0.42289
|  |  | 6 |  |  |  | 0.4166 |  |  |  |  | 0.42297
|  |  | 7 |  |  |  | 0.41669 |  |  |  |  | 0.42295
|  |  | 8 |  |  |  | 0.41677 |  |  |  |  | 0.42277
|  |  | 9 |  |  |  | 0.41692 |  |  |  |  | 0.42275
|  |  | 10 |  |  |  | 0.41687 |  |  |  |  | 0.42291
|  |  | 11 |  |  |  | 0.41679 |  |  |  |  | 0.4228
|  |  | 12 |  |  |  | 0.4167 |  |  |  |  | 0.42286
|  |  | 13 |  |  |  | 0.41672 |  |  |  |  | 0.42304
|  |  | 14 |  |  |  | 0.41671 |  |  |  |  | 0.42305
|  |  | 15 |  |  |  | 0.41667 |  |  |  |  | 0.42294
|  |  | 16 |  |  |  | 0.41676 |  |  |  |  | 0.4229
|  |  | 17 |  |  |  | 0.41674 |  |  |  |  | 0.42298
|  |  | 18 |  |  |  | 0.41674 |  |  |  |  | 0.42303
|  |  | 19 |  |  |  | 0.41685 |  |  |  |  | 0.42302
|  |  | 20 |  |  |  | 0.41666 |  |  |  |  | 0.42302
|  |  | 21 |  |  |  | 0.41673 |  |  |  |  | 0.42297
|  |  | 22 |  |  |  | 0.41675 |  |  |  |  | 0.4228
|  |  | 23 |  |  |  | 0.41671 |  |  |  |  | 0.42302
|  |  | 24 |  |  |  | 0.41671 |  |  |  |  | 0.42295
|  |  | 25 |  |  |  | 0.41696 |  |  |  |  | 0.42298
|  |  | 26 |  |  |  | 0.41671 |  |  |  |  | 0.42289
|  |  | 27 |  |  |  | 0.4168 |  |  |  |  | 0.42296
测试数据 |  |  | 28 |  |  |  | 0.41686 |  |  |  |  | 0.42302
|  |  | 29 |  |  |  | 0.41678 |  |  |  |  | 0.423
|  |  | 30 |  |  |  | 0.41695 |  |  |  |  | 0.42294
|  |  | 31 |  |  |  | 0.41691 |  |  |  |  | 0.4229
|  |  | 32 |  |  |  | 0.41684 |  |  |  |  | 0.42304
|  |  | 33 |  |  |  | 0.41687 |  |  |  |  | 0.42299
|  |  | 34 |  |  |  | 0.41691 |  |  |  |  | 0.42302
|  |  | 35 |  |  |  | 0.41703 |  |  |  |  | 0.42308
|  |  | 36 |  |  |  | 0.41703 |  |  |  |  | 0.42308
|  |  | 37 |  |  |  | 0.41697 |  |  |  |  | 0.42307
|  |  | 38 |  |  |  | 0.41698 |  |  |  |  | 0.4231
稳定性计算 |  |  | MAX |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  | MIN |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  | MAX-MIN |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  | 指标 |  |  |  | ≤0.01 |  |  |  |  | ≤0.01
|  |  | 结论 |  |  |  | Pass |  |  |  |  | Pass
在660nm波长下，测定0.5A硫酸铜溶液1次
试剂名称： | [6 empty] | 0.5A硫酸铜溶液
测试数据 |  |  | 采光周期 |  |  |  | 反应盘内圈吸光度 |  |  |  |  | 反应盘外圈吸光度
|  |  | 5 |  |  |  | 0.49288 |  |  |  |  | 0.49048
|  |  | 6 |  |  |  | 0.49316 |  |  |  |  | 0.49093
|  |  | 7 |  |  |  | 0.4932 |  |  |  |  | 0.49111
|  |  | 8 |  |  |  | 0.49335 |  |  |  |  | 0.49114
|  |  | 9 |  |  |  | 0.49317 |  |  |  |  | 0.49117
|  |  | 10 |  |  |  | 0.49323 |  |  |  |  | 0.49117
|  |  | 11 |  |  |  | 0.4931 |  |  |  |  | 0.49115
|  |  | 12 |  |  |  | 0.49315 |  |  |  |  | 0.49112
|  |  | 13 |  |  |  | 0.4932 |  |  |  |  | 0.49111
|  |  | 14 |  |  |  | 0.49319 |  |  |  |  | 0.49112
|  |  | 15 |  |  |  | 0.49322 |  |  |  |  | 0.49118
|  |  | 16 |  |  |  | 0.49324 |  |  |  |  | 0.4913
|  |  | 17 |  |  |  | 0.49331 |  |  |  |  | 0.49144
|  |  | 18 |  |  |  | 0.49336 |  |  |  |  | 0.49164
|  |  | 19 |  |  |  | 0.49394 |  |  |  |  | 0.49185
|  |  | 20 |  |  |  | 0.49401 |  |  |  |  | 0.49193
|  |  | 21 |  |  |  | 0.49401 |  |  |  |  | 0.49198
|  |  | 22 |  |  |  | 0.4941 |  |  |  |  | 0.49197
|  |  | 23 |  |  |  | 0.49422 |  |  |  |  | 0.49204
|  |  | 24 |  |  |  | 0.49445 |  |  |  |  | 0.49206
|  |  | 25 |  |  |  | 0.49442 |  |  |  |  | 0.4922
|  |  | 26 |  |  |  | 0.49451 |  |  |  |  | 0.49229
|  |  | 27 |  |  |  | 0.49463 |  |  |  |  | 0.49234
|  |  | 28 |  |  |  | 0.49466 |  |  |  |  | 0.49244
|  |  | 29 |  |  |  | 0.49473 |  |  |  |  | 0.49245
|  |  | 30 |  |  |  | 0.49471 |  |  |  |  | 0.49244
|  |  | 31 |  |  |  | 0.49484 |  |  |  |  | 0.49252
|  |  | 32 |  |  |  | 0.49492 |  |  |  |  | 0.49259
|  |  | 33 |  |  |  | 0.49492 |  |  |  |  | 0.49268
|  |  | 34 |  |  |  | 0.49526 |  |  |  |  | 0.49296
|  |  | 35 |  |  |  | 0.49527 |  |  |  |  | 0.49304
|  |  | 36 |  |  |  | 0.49532 |  |  |  |  | 0.49306
|  |  | 37 |  |  |  | 0.49515 |  |  |  |  | 0.49306
|  |  | 38 |  |  |  | 0.4952 |  |  |  |  | 0.4931
稳定性计算 |  |  | MAX |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  | MIN |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  | MAX-MIN |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  | 指标 |  |  |  | ≤0.01 |  |  |  |  | ≤0.01
|  |  | 结论 |  |  |  | Pass |  |  |  |  | Pass
（七）吸光度线性范围检测
参考中华人民共和国医药行业标准YY/T0654-2017，要求相对偏倚在±5%范围内的最大吸光度应不小于2 1、橙黄G(4.2A)11个梯度浓度的反应盘内圈吸光度线性值（450nm）
Dye批号：
重复次数 | [5 empty] | 吸光度 | 吸光度 | 吸光度 | 吸光度 | 吸光度 | 吸光度 | 吸光度 | 吸光度 | 吸光度 | 吸光度 | 吸光度
1 | [5 empty] | 2.4e-05 | 0.39366 | 0.78902 | 1.1824 | 1.5621 | 1.9339 | 2.2987 | 2.7328 | 3.0931 | 3.5201 | 3.8663
2 | [5 empty] | -0.000264 | 0.39566 | 0.78668 | 1.1715 | 1.5779 | 1.9342 | 2.3079 | 2.7417 | 3.0895 | 3.5184 | 3.8795
3 | [5 empty] | -3e-05 | 0.39567 | 0.78676 | 1.1702 | 1.5591 | 1.9401 | 2.3043 | 2.7145 | 3.1054 | 3.4996 | 3.8633
4 | [5 empty] | -1.7e-05 | 0.39409 | 0.78814 | 1.1767 | 1.5775 | 1.9377 | 2.3007 | 2.7107 | 3.0992 | 3.4867 | 3.8601
5 | [5 empty] | -0.000413 | 0.39574 | 0.78676 | 1.1738 | 1.5609 | 1.945 | 2.2982 | 2.7033 | 3.1169 | 3.5028 | 3.8796
最大吸光度不小于2 | [5 empty] | / | / | / | / | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否
相对偏倚在5%范围内 | [5 empty] | / | / | / | / | -0.07803% | -1.137% | -2.138% | -0.8521% | -1.113% | -0.6234% | -1.263%
结论 | [5 empty] | / | / | / | / | Pass | Pass | Pass | Pass | Pass | Pass | Pass
2、橙黄G(4.2A)11个梯度浓度的反应盘外圈吸光度线性值（450nm）
Dye批号：
重复次数 | [5 empty] | 吸光度 | 吸光度 | 吸光度 | 吸光度 | 吸光度 | 吸光度 | 吸光度 | 吸光度 | 吸光度 | 吸光度 | 吸光度
1 | [5 empty] | -3e-05 | 0.39285 | 0.78449 | 1.1664 | 1.5513 | 1.9215 | 2.2773 | 2.6955 | 3.0763 | 3.4479 | 3.8222
2 | [5 empty] | 3.4e-05 | 0.39214 | 0.78277 | 1.1626 | 1.5518 | 1.9349 | 2.2899 | 2.6999 | 3.0765 | 3.4467 | 3.8222
3 | [5 empty] | -2.2e-05 | 0.39274 | 0.78448 | 1.1678 | 1.5523 | 1.9387 | 2.2879 | 2.6972 | 3.0738 | 3.4519 | 3.8061
4 | [5 empty] | -8.9e-05 | 0.39291 | 0.78243 | 1.1591 | 1.551 | 1.9255 | 2.2882 | 2.7081 | 3.0828 | 3.4511 | 3.8152
5 | [5 empty] | 2.4e-05 | 0.39194 | 0.78578 | 1.1668 | 1.5516 | 1.9236 | 2.2881 | 2.708 | 3.075 | 3.4433 | 3.8027
最大吸光度不小于2 | [5 empty] | / | / | / | / | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否
相对偏倚在5%范围内 | [5 empty] | / | / | / | / | -0.318% | -0.8343% | -2.027% | -0.7484% | -1.085% | -1.456% | -1.903%
结论 | [5 empty] | / | / | / | / | Pass | Pass | Pass | Pass | Pass | Pass | Pass
3、重铬酸钾（4.2A）11个梯度浓度的反应盘内吸光度线性值(340nm)
Dye批号：
重复次数 | [5 empty] | 吸光度 | 吸光度 | 吸光度 | 吸光度 | 吸光度 | 吸光度 | 吸光度 | 吸光度 | 吸光度 | 吸光度 | 吸光度
1 | [5 empty] | 0.000205 | 0.38364 | 0.77182 | 1.1638 | 1.5474 | 1.9328 | 2.3237 | 2.6919 | 3.0818 | 3.4815 | 3.8462
2 | [5 empty] | 0.000197 | 0.38367 | 0.7717 | 1.1627 | 1.5489 | 1.9283 | 2.3281 | 2.6867 | 3.0953 | 3.4772 | 3.8711
3 | [5 empty] | 0.000273 | 0.38408 | 0.77188 | 1.1635 | 1.5469 | 1.9375 | 2.3246 | 2.7106 | 3.1052 | 3.4953 | 3.8531
4 | [5 empty] | 0.000277 | 0.38331 | 0.77335 | 1.1625 | 1.5488 | 1.9294 | 2.3225 | 2.7111 | 3.0911 | 3.4837 | 3.869
5 | [5 empty] | 4.7e-05 | 0.38382 | 0.77229 | 1.1661 | 1.5486 | 1.9307 | 2.3212 | 2.6929 | 3.102 | 3.4856 | 3.8519
最大吸光度不小于2 | [5 empty] | / | / | / | / | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否
相对偏倚在5%范围内 | [5 empty] | / | / | / | / | -0.1051% | -0.3047% | -0.06545% | -0.5461% | -0.2031% | -0.133% | -0.4894%
结论 | [5 empty] | / | / | / | / | Pass | Pass | Pass | Pass | Pass | Pass | Pass
4、重铬酸钾（4.2A）11个梯度浓度的反应盘外吸光度线性值(340nm)
Dye批号：
重复次数 | [5 empty] | 吸光度 | 吸光度 | 吸光度 | 吸光度 | 吸光度 | 吸光度 | 吸光度 | 吸光度 | 吸光度 | 吸光度 | 吸光度
1 | [5 empty] | 0.000389 | 0.38282 | 0.76879 | 1.1567 | 1.5381 | 1.9076 | 2.3057 | 2.6869 | 3.0749 | 3.4737 | 3.8455
2 | [5 empty] | 0.000551 | 0.38171 | 0.76903 | 1.1568 | 1.5419 | 1.9099 | 2.3094 | 2.6846 | 3.0734 | 3.4645 | 3.8393
3 | [5 empty] | 0.003745 | 0.38234 | 0.77115 | 1.1579 | 1.5401 | 1.9089 | 2.3126 | 2.6849 | 3.0716 | 3.4729 | 3.8419
4 | [5 empty] | 0.00056 | 0.38125 | 0.76834 | 1.1558 | 1.5413 | 1.9121 | 2.3139 | 2.6845 | 3.0752 | 3.4729 | 3.8494
5 | [5 empty] | 0.00052 | 0.38429 | 0.76977 | 1.1564 | 1.5395 | 1.9096 | 2.3087 | 2.6876 | 3.0758 | 3.476 | 3.838
最大吸光度不小于2 | [5 empty] | / | / | / | / | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否
相对偏倚在5%范围内 | [5 empty] | / | / | / | / | -0.04111% | -0.859% | -0.06448% | -0.4156% | -0.2612% | 0.1264% | -0.2631%
结论 | [5 empty] | / | / | / | / | Pass | Pass | Pass | Pass | Pass | Pass | Pass
（八）加样准确度与重复性检测
本测试方案采用加样色素法对加样的准确度与重复性进行测试。 按照加样测试操作后，在光度计上测试的溶液吸光度在0.5~1.0A之间，而光度计在1.0A和0.5A的吸光度准确性已经测试过，所以此方案测试中光度计带来的偏差可以从吸光度准确性测试中参考。 要求： a) 加样准确度误差不超过±5%； b) 变异系数不超过±2%。
样本针S1加样重复性测试结果：
次数 |  | 1.0µL |  |  |  |  | 5.0µL |  |  |  |  | 25.0µL
|  | 吸光度 |  | 结果 |  |  | 吸光度 |  | 结果 |  |  | 吸光度 |  | 结果
1 |  | 0.64696 |  | 0.99122 |  |  | 0.33609 |  | 5.0973 |  |  | 1.4451 |  | 25.6483
2 |  | 0.65789 |  | 1.0081 |  |  | 0.33665 |  | 5.106 |  |  | 1.4373 |  | 25.4855
3 |  | 0.66206 |  | 1.0145 |  |  | 0.33788 |  | 5.1253 |  |  | 1.4389 |  | 25.5181
4 |  | 0.6586 |  | 1.0092 |  |  | 0.33409 |  | 5.0659 |  |  | 1.4387 |  | 25.5155
5 |  | 0.6598 |  | 1.011 |  |  | 0.33431 |  | 5.0693 |  |  | 1.4321 |  | 25.3779
6 |  | 0.65622 |  | 1.0055 |  |  | 0.33662 |  | 5.1056 |  |  | 1.4375 |  | 25.4892
7 |  | 0.66061 |  | 1.0123 |  |  | 0.33555 |  | 5.0887 |  |  | 1.443 |  | 25.6045
8 |  | 0.65213 |  | 0.9992 |  |  | 0.33726 |  | 5.1155 |  |  | 1.4421 |  | 25.585
9 |  | 0.66069 |  | 1.0124 |  |  | 0.33814 |  | 5.1294 |  |  | 1.4429 |  | 25.6025
10 |  | 0.65283 |  | 1.0003 |  |  | 0.3342 |  | 5.0675 |  |  | 1.4324 |  | 25.3843
11 |  | 0.6546 |  | 1.003 |  |  | 0.33487 |  | 5.0781 |  |  | 1.4483 |  | 25.7136
12 |  | 0.64618 |  | 0.99002 |  |  | 0.33636 |  | 5.1015 |  |  | 1.4422 |  | 25.5863
13 |  | 0.65781 |  | 1.008 |  |  | 0.33579 |  | 5.0925 |  |  | 1.4414 |  | 25.5706
14 |  | 0.65206 |  | 0.99909 |  |  | 0.33524 |  | 5.0839 |  |  | 1.4394 |  | 25.5283
15 |  | 0.64886 |  | 0.99415 |  |  | 0.33851 |  | 5.1352 |  |  | 1.4396 |  | 25.534
16 |  | 0.64616 |  | 0.98998 |  |  | 0.336 |  | 5.0958 |  |  | 1.4395 |  | 25.5321
17 |  | 0.66025 |  | 1.0117 |  |  | 0.3367 |  | 5.1068 |  |  | 1.4482 |  | 25.7121
18 |  | 0.6422 |  | 0.98389 |  |  | 0.33687 |  | 5.1095 |  |  | 1.4365 |  | 25.4692
19 |  | 0.65322 |  | 1.0009 |  |  | 0.33672 |  | 5.1071 |  |  | 1.4487 |  | 25.7229
20 |  | 0.65716 |  | 1.0069 |  |  | 0.33487 |  | 5.0781 |  |  | 1.4422 |  | 25.5874
CV | / | / |  | #DIV/0! |  |  | / |  | #DIV/0! |  |  | / |  | #DIV/0!
CV指标 | / | / |  | ≤2% |  |  | / |  | ≤2% |  |  | / |  | ≤2%
加样均值 | / | / |  | #DIV/0! |  |  | / |  | #DIV/0! |  |  | / |  | #DIV/0!
加样准确度指标 | / | / |  | ±5% |  |  | / |  | ±5% |  |  | / |  | ±5%
结论 |  | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0!
样本针S2加样重复性测试结果：
次数 |  | 1.0µL |  |  |  |  | 5.0µL |  |  |  |  | 25.0µL
|  | 吸光度 |  | 结果 |  |  | 吸光度 |  | 结果 |  |  | 吸光度 |  | 结果
1 |  | 0.64715 |  | 0.99336 |  |  | 0.33214 |  | 5.0383 |  |  | 1.4272 |  | 25.2939
2 |  | 0.65406 |  | 1.004 |  |  | 0.33064 |  | 5.0148 |  |  | 1.4357 |  | 25.4694
3 |  | 0.6557 |  | 1.0066 |  |  | 0.33474 |  | 5.0791 |  |  | 1.4322 |  | 25.3971
4 |  | 0.64771 |  | 0.99423 |  |  | 0.33194 |  | 5.0352 |  |  | 1.435 |  | 25.4557
5 |  | 0.65266 |  | 1.0019 |  |  | 0.3303 |  | 5.0095 |  |  | 1.4449 |  | 25.6613
6 |  | 0.65008 |  | 0.99788 |  |  | 0.33345 |  | 5.0588 |  |  | 1.4353 |  | 25.4612
7 |  | 0.64536 |  | 0.99059 |  |  | 0.33043 |  | 5.0114 |  |  | 1.4333 |  | 25.4189
8 |  | 0.6477 |  | 0.99421 |  |  | 0.32973 |  | 5.0005 |  |  | 1.4398 |  | 25.5553
9 |  | 0.66397 |  | 1.0194 |  |  | 0.33591 |  | 5.0974 |  |  | 1.4358 |  | 25.4726
10 |  | 0.65124 |  | 0.99968 |  |  | 0.32895 |  | 4.9883 |  |  | 1.4345 |  | 25.444
11 |  | 0.66252 |  | 1.0171 |  |  | 0.3304 |  | 5.0109 |  |  | 1.4391 |  | 25.5411
12 |  | 0.65426 |  | 1.0043 |  |  | 0.33184 |  | 5.0336 |  |  | 1.4316 |  | 25.3838
13 |  | 0.64373 |  | 0.98807 |  |  | 0.33123 |  | 5.0241 |  |  | 1.4366 |  | 25.489
14 |  | 0.64252 |  | 0.98621 |  |  | 0.32968 |  | 4.9996 |  |  | 1.43 |  | 25.3508
15 |  | 0.63604 |  | 0.97619 |  |  | 0.33573 |  | 5.0946 |  |  | 1.4288 |  | 25.3261
16 |  | 0.66484 |  | 1.0207 |  |  | 0.33185 |  | 5.0338 |  |  | 1.4296 |  | 25.3443
17 |  | 0.6399 |  | 0.98216 |  |  | 0.32991 |  | 5.0033 |  |  | 1.4445 |  | 25.6515
18 |  | 0.6518 |  | 1.0005 |  |  | 0.33156 |  | 5.0292 |  |  | 1.4334 |  | 25.4226
19 |  | 0.64901 |  | 0.99623 |  |  | 0.33093 |  | 5.0193 |  |  | 1.4298 |  | 25.3471
20 |  | 0.64353 |  | 0.98777 |  |  | 0.33145 |  | 5.0274 |  |  | 1.4341 |  | 25.4372
CV | / | / |  | #DIV/0! |  |  | / |  | #DIV/0! |  |  | / |  | #DIV/0!
CV指标 | / | / |  | ≤2% |  |  | / |  | ≤2% |  |  | / |  | ≤2%
加样均值 | / | / |  | #DIV/0! |  |  | / |  | #DIV/0! |  |  | / |  | #DIV/0!
加样准确度指标 | / | / |  | ±5% |  |  | / |  | ±5% |  |  | / |  | ±5%
结论 |  | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0!
试剂针10ul加样重复性测试结果：
次数 |  | R11 |  |  | R12 |  |  | R21 |  |  | R22
|  | 吸光度 | 结果 |  | 吸光度 | 结果 |  | 吸光度 | 结果 |  | 吸光度 | 结果
1 |  | 0.6111 | 9.8796 |  | 0.61662 | 9.9747 |  | 0.60239 | 9.7387 |  | 0.61117 | 9.8865
2 |  | 0.6105 | 9.8698 |  | 0.6228 | 10.0746 |  | 0.61452 | 9.9349 |  | 0.60001 | 9.7059
3 |  | 0.61179 | 9.8907 |  | 0.61779 | 9.9936 |  | 0.60886 | 9.8433 |  | 0.61069 | 9.8786
4 |  | 0.61113 | 9.8801 |  | 0.61349 | 9.924 |  | 0.60935 | 9.8512 |  | 0.6053 | 9.7916
5 |  | 0.62124 | 10.0435 |  | 0.62983 | 10.1883 |  | 0.5843 | 9.4462 |  | 0.61559 | 9.958
6 |  | 0.61033 | 9.8671 |  | 0.63018 | 10.194 |  | 0.61309 | 9.9118 |  | 0.60964 | 9.8617
7 |  | 0.61146 | 9.8855 |  | 0.62294 | 10.0769 |  | 0.61077 | 9.8743 |  | 0.61222 | 9.9034
8 |  | 0.61485 | 9.9402 |  | 0.62015 | 10.0317 |  | 0.59447 | 9.6107 |  | 0.60985 | 9.8651
9 |  | 0.60843 | 9.8365 |  | 0.61229 | 9.9046 |  | 0.61025 | 9.8658 |  | 0.61296 | 9.9154
10 |  | 0.60902 | 9.8459 |  | 0.61094 | 9.8827 |  | 0.60788 | 9.8275 |  | 0.60963 | 9.8616
11 |  | 0.60747 | 9.8209 |  | 0.6142 | 9.9354 |  | 0.61956 | 10.0164 |  | 0.60855 | 9.8441
12 |  | 0.61122 | 9.8815 |  | 0.61614 | 9.9668 |  | 0.61174 | 9.89 |  | 0.61461 | 9.9421
13 |  | 0.61686 | 9.9727 |  | 0.60424 | 9.7744 |  | 0.61473 | 9.9382 |  | 0.61436 | 9.938
14 |  | 0.6168 | 9.9718 |  | 0.61032 | 9.8728 |  | 0.61683 | 9.9722 |  | 0.6094 | 9.8578
15 |  | 0.61176 | 9.8902 |  | 0.61873 | 10.0088 |  | 0.61781 | 9.9881 |  | 0.6135 | 9.9241
16 |  | 0.60672 | 9.8087 |  | 0.62047 | 10.0369 |  | 0.61553 | 9.9512 |  | 0.61153 | 9.8922
17 |  | 0.61092 | 9.8767 |  | 0.61926 | 10.0174 |  | 0.62338 | 10.0781 |  | 0.61021 | 9.8709
18 |  | 0.61572 | 9.9542 |  | 0.62357 | 10.087 |  | 0.6215 | 10.0477 |  | 0.61175 | 9.8958
19 |  | 0.60842 | 9.8363 |  | 0.61971 | 10.0246 |  | 0.61805 | 9.9919 |  | 0.61275 | 9.912
20 |  | 0.61646 | 9.9662 |  | 0.59985 | 9.7033 |  | 0.6132 | 9.9136 |  | 0.60546 | 9.7941
CV |  | / | #DIV/0! |  | / | #DIV/0! |  | / | #DIV/0! |  | / | #DIV/0!
CV指标 |  | / | ≤2% |  | / | ≤2% |  | / | ≤2% |  | / | ≤2%
加样均值 |  | / | #DIV/0! |  | / | #DIV/0! |  | / | #DIV/0! |  | / | #DIV/0!
加样误差 |  | / | ±5% |  | / | ±5% |  | / | ±5% |  | / | ±5%
结论 |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
试剂针150ul加样重复性测试结果：
次数 |  | R11 |  |  | R12 |  |  | R21 |  |  | R22
|  | 吸光度 | 结果 |  | 吸光度 | 结果 |  | 吸光度 | 结果 |  | 吸光度 | 结果
1 |  | 1.2463 | 147.024 |  | 1.245 | 146.9702 |  | 1.2475 | 147.1676 |  | 1.251 | 147.6783
2 |  | 1.249 | 147.3481 |  | 1.245 | 146.9711 |  | 1.2562 | 148.1933 |  | 1.2519 | 147.7847
3 |  | 1.2523 | 147.7343 |  | 1.2457 | 147.0536 |  | 1.2493 | 147.3859 |  | 1.2484 | 147.3698
4 |  | 1.2562 | 148.1891 |  | 1.2532 | 147.9411 |  | 1.2478 | 147.2019 |  | 1.2494 | 147.4914
5 |  | 1.248 | 147.2241 |  | 1.2479 | 147.316 |  | 1.2457 | 146.9579 |  | 1.2475 | 147.2678
6 |  | 1.2504 | 147.5063 |  | 1.2439 | 146.8393 |  | 1.2475 | 147.1707 |  | 1.248 | 147.322
7 |  | 1.2525 | 147.7534 |  | 1.2465 | 147.1438 |  | 1.248 | 147.2238 |  | 1.2478 | 147.3014
8 |  | 1.2501 | 147.469 |  | 1.2468 | 147.1761 |  | 1.2471 | 147.1152 |  | 1.2513 | 147.7171
9 |  | 1.2532 | 147.8377 |  | 1.247 | 147.2095 |  | 1.2501 | 147.4756 |  | 1.251 | 147.6779
10 |  | 1.2566 | 148.2393 |  | 1.2417 | 146.574 |  | 1.2461 | 147.0081 |  | 1.2455 | 147.0237
11 |  | 1.2515 | 147.6363 |  | 1.2491 | 147.4539 |  | 1.2435 | 146.6933 |  | 1.2494 | 147.4893
12 |  | 1.2537 | 147.8996 |  | 1.2479 | 147.3056 |  | 1.2475 | 147.1678 |  | 1.2449 | 146.9619
13 |  | 1.2443 | 146.7922 |  | 1.2491 | 147.4483 |  | 1.2492 | 147.3731 |  | 1.2578 | 148.4787
14 |  | 1.2507 | 147.5444 |  | 1.2458 | 147.0585 |  | 1.2446 | 146.8291 |  | 1.2537 | 147.9981
15 |  | 1.2519 | 147.69 |  | 1.245 | 146.9675 |  | 1.249 | 147.3424 |  | 1.2489 | 147.4247
16 |  | 1.251 | 147.5827 |  | 1.2534 | 147.9605 |  | 1.2432 | 146.6557 |  | 1.2472 | 147.2322
17 |  | 1.2496 | 147.4214 |  | 1.2512 | 147.7012 |  | 1.2455 | 146.9298 |  | 1.2499 | 147.5519
18 |  | 1.2522 | 147.7228 |  | 1.2471 | 147.2159 |  | 1.2477 | 147.1943 |  | 1.2466 | 147.1596
19 |  | 1.2459 | 146.9737 |  | 1.2422 | 146.6359 |  | 1.2494 | 147.3956 |  | 1.2486 | 147.3916
20 |  | 1.2478 | 147.1999 |  | 1.2421 | 146.6298 |  | 1.2493 | 147.3849 |  | 1.2512 | 147.7036
CV |  | / | #DIV/0! |  | / | #DIV/0! |  | / | #DIV/0! |  | / | #DIV/0!
CV指标 |  | / | ≤2% |  | / | ≤2% |  | / | ≤2% |  | / | ≤2%
加样均值 |  | / | #DIV/0! |  | / | #DIV/0! |  | / | #DIV/0! |  | / | #DIV/0!
加样误差 |  | / | ±5% |  | / | ±5% |  | / | ±5% |  | / | ±5%
结论 |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
（九）样本携带污染率检测
参考中华人民共和国医药行业标准YY/T0654-2017，配制样品携带污染试剂Dye（加入50mg Orange G到5ml溶解的血清中混匀）和样品携带污染试剂Control Dye（由Dye稀释200倍），测定仪器样本针的携带污染率。
Control dye\Dye批号：
内圈 |  | 测试描述 |  | 第1组 |  |  | 第2组 |  |  | 第3组 |  | 第4组 |  | 第5组
|  | 橙黄G样本针携带污染 | 橙黄G样本针携带污染 | 0.007141 |  |  | 0.000161 |  |  | 0.001680 |  | -0.000980 |  | 0.000301
|  | 参考色素最大值 | 参考色素均值 | 0.83967
内圈 |  | 携带污染率最大值 | 携带污染率均值 | 0.001661%
|  | 指标 | 指标 | 携带污染率最大值不大于0.1%
|  | 结论 |  | Fail
外圈 |  | 测试描述 |  | 第1组 |  |  | 第2组 |  |  | 第3组 |  | 第4组 |  | 第5组
|  | 橙黄G样本针携带污染 | 橙黄G样本针携带污染 | 0.001740 |  |  | -0.000320 |  |  | 0.002121 |  | -0.000172 |  | 0.000428
|  | 参考色素最大值 | 参考色素均值 | 0.89955
|  | 携带污染率最大值 | 携带污染率均值 | 0.000759%
|  | 指标 | 指标 | 携带污染率最大值不大于0.1%
|  | 结论 | 结论 | Fail
注：以上检查内容依据为迈瑞BS-5000系列仪器校准操作指南
（十）温度检测
1.反应盘温度检测
反应盘温度检测
检测反应盘温度是否达到要求
FLUKE温度表序列号
测量次数 |  |  |  | 温度值（℃）
1-5次
6-10次
11-15次
16-20次
Mean |  |  |  | #DIV/0!
（Tmax-Tmin）/2 |  |  |  | 0
温度数据要求 |  |  |  | 平均温度36.7℃~37.3℃范围内
波动度在±0.1℃范围内
结论 |  |  |  | Fail
盘温度曲线截图：
注：以上检查内容依据为依据中华人民共和国医药行业标准《YY/T 0654-2017 全自动生化分析仪》和《迈瑞BS-5000系列仪器校准操作指南》。
（十一）临床测试精密度及准确性
使用迈瑞公司的试剂和校准品，对如下表中的项目进行定标测试。然后，使用迈瑞常规生化复合定值质控品（水平1），对列表中的项目进行重复性检测。
反应系统外圈
质控品批号（正常水平）：
项目 | ALT(ALTn) |  | γ-GT |  | LDH |  | TG |  | UREA(UREAn) |  | TP(TPn) |  | Ca |  | P
单位 | U/L |  | U/L |  | U/L |  | mmol/L |  | mmol/L |  | g/L |  | mmol/L |  | mmol/L
1 | 60.0593 |  | 47.5899 |  | 168.5337 |  | 1.2815 |  | 6.7346 |  | 50.7596 |  | 2.1719
2 | 60.5976 |  | 47.8524 |  | 168.3612 |  | 1.2878 |  | 6.7789 |  | 50.6328 |  | 2.1798
3 | 61.2154 |  | 47.3955 |  | 168.3493 |  | 1.2893 |  | 6.7599 |  | 50.8156 |  | 2.1599
4 | 60.219 |  | 48.056 |  | 168.8527 |  | 1.2881 |  | 6.7301 |  | 50.9189 |  | 2.1692
5 | 59.846 |  | 48.1586 |  | 168.4252 |  | 1.2813 |  | 6.782 |  | 50.3821 |  | 2.1797
6 | 60.7151 |  | 47.8415 |  | 168.9023 |  | 1.2708 |  | 6.7099 |  | 50.7311 |  | 2.1979
7 | 61.7904 |  | 47.8378 |  | 167.609 |  | 1.2772 |  | 6.7601 |  | 50.3706 |  | 2.2067
8 | 59.8538 |  | 47.1124 |  | 168.8094 |  | 1.2822 |  | 6.7631 |  | 50.7681 |  | 2.1747
9 | 60.2651 |  | 47.466 |  | 169.1146 |  | 1.2792 |  | 6.8003 |  | 50.375 |  | 2.1713
10 | 60.1398 |  | 47.6198 |  | 167.8656 |  | 1.2649 |  | 6.7159 |  | 50.589 |  | 2.1717
11 | 60.0749 |  | 47.8494 |  | 169.567 |  | 1.2785 |  | 6.797 |  | 50.7193 |  | 2.1882
12 | 60.7663 |  | 47.7646 |  | 167.43 |  | 1.2768 |  | 6.762 |  | 50.458 |  | 2.2146
13 | 59.511 |  | 47.5268 |  | 168.1935 |  | 1.279 |  | 6.6756 |  | 50.6028 |  | 2.2101
14 | 59.9327 |  | 47.9379 |  | 167.9779 |  | 1.2787 |  | 6.8211 |  | 50.6612 |  | 2.2056
15 | 60.8937 |  | 47.8448 |  | 169.0913 |  | 1.2882 |  | 6.7697 |  | 50.8215 |  | 2.1798
16 | 60.2184 |  | 47.8787 |  | 168.3942 |  | 1.2753 |  | 6.8016 |  | 50.9242 |  | 2.1814
17 | 61.3543 |  | 48.0957 |  | 168.7436 |  | 1.2799 |  | 6.8077 |  | 50.8678 |  | 2.1769
18 | 60.1153 |  | 47.7292 |  | 167.8028 |  | 1.2856 |  | 6.8257 |  | 50.5047 |  | 2.1955
19 | 61.4423 |  | 47.647 |  | 167.4119 |  | 1.2952 |  | 6.8178 |  | 50.7457 |  | 2.1836
20 | 60.1095 |  | 47.8614 |  | 167.3799 |  | 1.2846 |  | 6.7984 |  | 50.4679 |  | 2.1882
Mean | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0!
SD | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0!
CV | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0!
判定标准CV≤ | 0.05 |  | 2.75% |  | 2.75% |  | 3.5% |  | 0.025 |  | 0.025 |  | 1.25% |  | 2.5%
结论 | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0!
反应系统内圈
质控品批号（正常水平）：
项目 | ALT(ALTn) |  | γ-GT |  | LDH |  | TG |  | UREA(UREAn) |  | TP(TPn) |  | Ca |  | P
单位 | U/L |  | U/L |  | U/L |  | mmol/L |  | mmol/L |  | g/L |  | mmol/L |  | mmol/L
1 | 60.6452 |  | 47.9801 |  | 168.541 |  | 1.2712 |  | 6.7367 |  | 50.0199 |  | 2.1724
2 | 59.7445 |  | 48.3041 |  | 168.644 |  | 1.2715 |  | 6.8605 |  | 50.2818 |  | 2.1788
3 | 59.8087 |  | 48.0545 |  | 169.2816 |  | 1.2706 |  | 6.8222 |  | 50.163 |  | 2.1828
4 | 61.0994 |  | 48.0751 |  | 169.0228 |  | 1.2763 |  | 6.7577 |  | 50.2722 |  | 2.1684
5 | 60.926 |  | 47.6418 |  | 169.3833 |  | 1.2681 |  | 6.797 |  | 50.2544 |  | 2.1759
6 | 60.0583 |  | 47.8539 |  | 167.9046 |  | 1.2703 |  | 6.7839 |  | 50.243 |  | 2.1974
7 | 59.8255 |  | 47.8819 |  | 168.7476 |  | 1.2643 |  | 6.7416 |  | 50.2045 |  | 2.1872
8 | 60.3064 |  | 48.1712 |  | 169.5436 |  | 1.2646 |  | 6.7878 |  | 50.1133 |  | 2.1795
9 | 60.9849 |  | 47.6965 |  | 168.7868 |  | 1.2654 |  | 6.8036 |  | 50.45 |  | 2.18
10 | 59.9617 |  | 48.2359 |  | 168.6769 |  | 1.2649 |  | 6.8518 |  | 50.3597 |  | 2.1949
11 | 60.5116 |  | 47.9202 |  | 168.4432 |  | 1.2672 |  | 6.8449 |  | 50.2562 |  | 2.1969
12 | 61.9977 |  | 47.8881 |  | 168.4634 |  | 1.2657 |  | 6.8311 |  | 50.322 |  | 2.1911
13 | 60.739 |  | 47.835 |  | 169.7492 |  | 1.2679 |  | 6.7299 |  | 50.2453 |  | 2.2035
14 | 60.0916 |  | 48.2346 |  | 168.8041 |  | 1.2681 |  | 6.8112 |  | 50.5332 |  | 2.183
15 | 61.5068 |  | 47.8581 |  | 168.9614 |  | 1.2606 |  | 6.792 |  | 50.2571 |  | 2.1924
16 | 61.1157 |  | 47.7041 |  | 168.8206 |  | 1.2627 |  | 6.8027 |  | 50.3304 |  | 2.1937
17 | 61.4887 |  | 48.1555 |  | 170.0042 |  | 1.2664 |  | 6.7479 |  | 50.4004 |  | 2.1862
18 | 61.2996 |  | 48.2456 |  | 167.4165 |  | 1.2837 |  | 6.7124 |  | 50.5746 |  | 2.2061
19 | 59.9486 |  | 48.1775 |  | 167.7477 |  | 1.2688 |  | 6.8354 |  | 50.3128 |  | 2.1943
20 | 60.1851 |  | 48.5034 |  | 168.2345 |  | 1.2844 |  | 6.8496 |  | 50.39 |  | 2.1923
Mean | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0!
SD | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0!
CV | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0!
判定标准CV≤ | 0.05 |  | 2.75% |  | 2.75% |  | 3.5% |  | 0.025 |  | 0.025 |  | 1.25% |  | 2.5%
结论 | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0!
使用迈瑞常规生化复合定值质控品（水平1和水平2），对下表中的项目进行准确性检测。
反应系统外圈
质控品批号（水平1）：
测试项目 |  | 单位 |  | 质控靶值 |  |  | 范围低限 |  |  | 范围高限 |  | 实测值 |  | 是否在控
ALT(ALTn) |  | U/L |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 60.456 |  | Pass
γ-GT |  | U/L |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 47.7533 |  | Pass
LDH |  | U/L |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 168.3407 |  | Pass
TG |  | mmol/L |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 1.2812 |  | Pass
UREA(UREAn) |  | mmol/L |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 6.7706 |  | Pass
TP(TPn) |  | g/L |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 50.6558 |  | Pass
Ca |  | mmol/L |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 2.1854 |  | Pass
P |  | mmol/L |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | Pass
质控品批号（水平2）：
测试项目 |  | 单位 |  | 质控靶值 |  |  | 范围低限 |  |  | 范围高限 |  | 实测值 |  | 是否在控
ALT(ALTn) |  | U/L |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | Pass
γ-GT |  | U/L |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | Pass
LDH |  | U/L |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | Pass
TG |  | mmol/L |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | Pass
UREA(UREAn) |  | mmol/L |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | Pass
TP(TPn) |  | g/L |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | Pass
Ca |  | mmol/L |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | Pass
P |  | mmol/L |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | Pass
反应系统内圈
质控品批号（水平1）：
测试项目 |  | 单位 |  | 质控靶值 |  |  | 范围低限 |  |  | 范围高限 |  | 实测值 |  | 是否在控
ALT(ALTn) |  | U/L |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 60.6122 |  | Pass
γ-GT |  | U/L |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 48.0209 |  | Pass
LDH |  | U/L |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 168.7589 |  | Pass
TG |  | mmol/L |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 1.2691 |  | Pass
UREA(UREAn) |  | mmol/L |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 6.795 |  | Pass
TP(TPn) |  | g/L |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 50.2992 |  | Pass
Ca |  | mmol/L |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 2.1878 |  | Pass
P |  | mmol/L |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | Pass
质控品批号（水平2）：
测试项目 |  | 单位 |  | 质控靶值 |  |  | 范围低限 |  |  | 范围高限 |  | 实测值 |  | 是否在控
ALT(ALTn) |  | U/L |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | Pass
γ-GT |  | U/L |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | Pass
LDH |  | U/L |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | Pass
TG |  | mmol/L |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | Pass
UREA(UREAn) |  | mmol/L |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | Pass
TP(TPn) |  | g/L |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | Pass
Ca |  | mmol/L |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | Pass
P |  | mmol/L |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | Pass
注：以上检查内容依据为依据中华人民共和国医药行业标准《YY/T 0654-2017 全自动生化分析仪》和《迈瑞BS-5000系列仪器校准操作指南》。
（十二）电解质项目的精密度（选配ISE须执行）
a)模块一
1、电解质准确度 说明：对以血清为基质的定值质控物质连续测定3次，计算其相对偏差或绝对偏差，结果符合要求 要求：NA、K、CL准确度偏差均≤±3% 操作：仪器正常工作条件下先进行校正，使用迈瑞常规生化复合定值质控品水平1连续测定3次，按公式：Br=(M-T)/T×100%计算相对偏差；或按公式：Ba=M-T计算绝对偏差，取3次结果进行判断，是否满足要求
质控品批号（正常水平）：
项目 |  | Na |  |  |  |  | K |  |  |  |  | Cl
T
M1 |  | 113.066 |  |  |  |  | 3.544 |  |  |  |  | 90.188
M2 |  | 113.718 |  |  |  |  | 3.524 |  |  |  |  | 89.76
M3 |  | 113.231 |  |  |  |  | 3.531 |  |  |  |  | 89.867
B1% |  | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0!
B2% |  | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0!
B3% |  | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0!
判定要求 |  | 偏差≤±3% |  |  |  |  | 偏差≤±3% |  |  |  |  | 偏差≤±3%
结论 |  | Pass |  |  |  |  | Pass |  |  |  |  | Pass
2、电解质精密度
说明：使用迈瑞电解质血清定标液，对离子检测项目进行定标。然后使用配置的3号定值质控液进行重复性检测。 要求：Na、K、Cl≤1.5% 操作：仪器正常工作条件下先进行校正，然后对配置的3号定值质控测试连续测定10次，计算其定值的均值、标准差及变异系数，结果复合要求。
质控品批号（正常水平）
项目 |  | Na |  |  |  |  | K |  |  |  |  | Cl
1 |  | 139.525 |  |  |  |  | 4.495 |  |  |  |  | 117.605
2 |  | 140.236 |  |  |  |  | 4.511 |  |  |  |  | 117.968
3 |  | 139.474 |  |  |  |  | 4.532 |  |  |  |  | 116.986
4 |  | 139.262 |  |  |  |  | 4.543 |  |  |  |  | 116.81
5 |  | 138.579 |  |  |  |  | 4.484 |  |  |  |  | 117.114
6 |  | 138.956 |  |  |  |  | 4.495 |  |  |  |  | 116.858
7 |  | 138.632 |  |  |  |  | 4.495 |  |  |  |  | 117.108
8 |  | 139.036 |  |  |  |  | 4.498 |  |  |  |  | 117.078
9 |  | 139.979 |  |  |  |  | 4.485 |  |  |  |  | 118.049
10 |  | 139.258 |  |  |  |  | 4.5 |  |  |  |  | 117.108
Mean |  | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0!
SD |  | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0!
CV |  | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0!
判定要求 |  | ≤1.5% |  |  |  |  | ≤1.5% |  |  |  |  | ≤1.5%
结论 |  | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0!
3、电解质线性检测
说明：仪器正常工作条件下先进行校正，然后将每一配置的定值质控测试液依序号分别连续测定3次，取均值当做实测值，各被分析元素均得到一组不同浓度的实测值 要求：线性区间范围内，偏差均≤3%，相关系数r≥0.995 操作：将每一配置的定值质控测试液依序号分别连续测定3次，取均值当做实测值，各被分析元素均得到一组不同浓度的实测值Y,通过标定值X进行线性拟合，再通过公式计算出偏差及相关系数
Na线性范围验证
X轴 |  | 靶值（单位） |  | 测定值（mmol/L） | [7 empty] | 平均值（Y轴） |  | 相对偏差
|  |  |  | 1 |  |  | 2 |  |  | 3
1 |  | 100 |  | 98.632 |  |  | 99.114 |  |  | 98.772 |  | #DIV/0! |  | #DIV/0!
2 |  | 120 |  | 118.966 |  |  | 118.9 |  |  | 118.7 |  | #DIV/0! |  | #DIV/0!
3 |  | 140 |  | 139.955 |  |  | 139.718 |  |  | 139.139 |  | #DIV/0! |  | #DIV/0!
4 |  | 160 |  | 159.691 |  |  | 159.594 |  |  | 160.129 |  | #DIV/0! |  | #DIV/0!
5 |  | 180 |  | 180.901 |  |  | 180.997 |  |  | 180.457 |  | #DIV/0! |  | #DIV/0!
#DIV/0!
R²： |  | #DIV/0! |  | R： |  |  | #DIV/0! |  |  | a： |  | #DIV/0! |  | b： | #DIV/0!
结论 | #DIV/0!
K线性范围验证
X轴 |  | 靶值（单位） |  | 测定值（mmol/L） | [7 empty] | 平均值（Y轴） |  | 相对偏差
|  |  |  | 1 |  |  | 2 |  |  | 3
1 |  | 1.5 |  | 1.4705 |  |  | 1.4577 |  |  | 1.4534 |  | #DIV/0! |  | #DIV/0!
2 |  | 3 |  | 2.998 |  |  | 3.015 |  |  | 3.011 |  | #DIV/0! |  | #DIV/0!
3 |  | 4.5 |  | 4.49 |  |  | 4.514 |  |  | 4.49 |  | #DIV/0! |  | #DIV/0!
4 |  | 6 |  | 6.025 |  |  | 6.041 |  |  | 6.025 |  | #DIV/0! |  | #DIV/0!
5 |  | 7.5 |  | 7.589 |  |  | 7.572 |  |  | 7.564 |  | #DIV/0! |  | #DIV/0!
#DIV/0!
R²： |  | #DIV/0! |  | R： |  |  | #DIV/0! |  |  | a： |  | #DIV/0! |  | b： | #DIV/0!
结论 | #DIV/0!
Cl线性范围验证
X轴 |  | 靶值（单位） |  | 测定值（mmol/L） | [7 empty] | 平均值（Y轴） |  | 相对偏差
|  |  |  | 1 |  |  | 2 |  |  | 3
1 |  | 80 |  | 77.034 |  |  | 77.019 |  |  | 76.846 |  | #DIV/0! |  | #DIV/0!
2 |  | 100 |  | 96.584 |  |  | 96.948 |  |  | 96.757 |  | #DIV/0! |  | #DIV/0!
3 |  | 120 |  | 116.742 |  |  | 116.864 |  |  | 117.212 |  | #DIV/0! |  | #DIV/0!
4 |  | 140 |  | 137.585 |  |  | 137.758 |  |  | 137.671 |  | #DIV/0! |  | #DIV/0!
5 |  | 160 |  | 158.29 |  |  | 158.282 |  |  | 158.846 |  | #DIV/0! |  | #DIV/0!
#DIV/0!
R²： |  | #DIV/0! |  | R： |  |  | #DIV/0! |  |  | a： |  | #DIV/0! |  | b： | #DIV/0!
结论 | #DIV/0!
4、电解质稳定性
说明：仪器正常工作条件下先进行校正，然后对配置的3号定值质控液分时间点进行测试 要求：分析元素波动百分比均≤2% 操作：对3号定值质控测试液进行测试，分别在0h、4h、8h测试1次，并记录下各分析元素的测定值，各分析元素均分别得到3个测定值，挑出其中最大值和最小值，再计算各分析元素的波动百分比
项目 |  | Na |  |  |  |  | K |  |  |  |  | Cl
0h
4h
8h
Xmax |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
Xmin |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
T |  | 140 |  |  |  |  | 4.5 |  |  |  |  | 120
波动百分比 |  | 0% |  |  |  |  | 0% |  |  |  |  | 0%
判定要求 |  | ≤2% |  |  |  |  | ≤2% |  |  |  |  | ≤2%
结论 |  | Pass |  |  |  |  | Pass |  |  |  |  | Pass
5、电解质携带污染率
说明：仪器正常工作条件下先进行校正，选用配置的1号定值质控液和配置的5号定值质控液分别交替进行测试 要求：从低浓度到高浓度和从高浓度到低浓度的携带污染率均≤1.5% 操作：仪器正常工作条件下先进行校正，选用1号和5号配置的定值质控液分别交替进行测试，先对配置的1号定值质控液进行测试4次，再对配置的5号定值质控液进行测试4次，然后再对配置的1号定值质控液进行测试4次，按公式计算从低浓度到高浓度以及从高浓度到低浓度的携带污染率。
项目 |  | Na |  |  | K |  |  | Cl
定值溶液 |  | 1#定值质控 | 5#定值质控 | 1#定值质控 | 1#定值质控 | 5#定值质控 | 1#定值质控 | 1#定值质控 | 5#定值质控 | 1#定值质控
实测1 |  | 98.578 | 180.298 | 99.108 | 1.4833 | 7.54 | 1.5047 | 76.986 | 157.729 | 77.275
实测2 |  | 98.888 | 181.205 | 98.769 | 1.4694 | 7.593 | 1.4748 | 76.906 | 158.58 | 76.902
实测3 |  | 98.763 | 181.312 | 98.834 | 1.4662 | 7.589 | 1.4662 | 76.894 | 158.837 | 76.95
实测4 |  | 98.849 | 179.884 | 98.751 | 1.4651 | 7.554 | 1.4662 | 76.962 | 157.919 | 76.885
携带污染率CLH |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
携带污染率CHL |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
判定要求 |  | ≤1.50% |  |  | ≤1.50% |  |  | ≤1.50%
结论 |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
b)模块二
1、电解质准确度
质控品批号（正常水平）：
项目 |  | Na |  |  |  |  | K |  |  |  |  | Cl
T
M1
M2
M3
B1% |  | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0!
B2% |  | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0!
B3% |  | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0!
判定要求 |  | 偏差≤±3% |  |  |  |  | 偏差≤±3% |  |  |  |  | 偏差≤±3%
结论 |  | Pass |  |  |  |  | Pass |  |  |  |  | Pass
2、电解质精密度
质控品批号（正常水平）
项目 |  | Na |  |  |  |  | K |  |  |  |  | Cl
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Mean |  | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0!
SD |  | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0!
CV |  | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0!
判定要求 |  | ≤1.5% |  |  |  |  | ≤1.5% |  |  |  |  | ≤1.5%
结论 |  | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0!
3、电解质线性检测
Na线性范围验证
X轴 |  | 靶值（单位） |  | 测定值（mmol/L） | [7 empty] | 平均值（Y轴） |  | 相对偏差
|  |  |  | 1 |  |  | 2 |  |  | 3
1 |  | 100 | [9 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0!
2 |  | 120 | [9 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0!
3 |  | 140 | [9 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0!
4 |  | 160 | [9 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0!
5 |  | 180 | [9 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0!
#DIV/0!
R²： |  | #DIV/0! |  | R： |  |  | #DIV/0! |  |  | a： |  | #DIV/0! |  | b： | #DIV/0!
结论 | #DIV/0!
K线性范围验证
X轴 |  | 靶值（单位） |  | 测定值（mmol/L） | [7 empty] | 平均值（Y轴） |  | 相对偏差
|  |  |  | 1 |  |  | 2 |  |  | 3
1 |  | 1.5 | [9 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0!
2 |  | 3 | [9 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0!
3 |  | 4.5 | [9 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0!
4 |  | 6 | [9 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0!
5 |  | 7.5 | [9 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0!
#DIV/0!
R²： |  | #DIV/0! |  | R： |  |  | #DIV/0! |  |  | a： |  | #DIV/0! |  | b： | #DIV/0!
结论 | #DIV/0!
Cl线性范围验证
X轴 |  | 靶值（单位） |  | 测定值（mmol/L） | [7 empty] | 平均值（Y轴） |  | 相对偏差
|  |  |  | 1 |  |  | 2 |  |  | 3
1 |  | 80 | [9 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0!
2 |  | 100 | [9 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0!
3 |  | 120 | [9 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0!
4 |  | 140 | [9 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0!
5 |  | 160 | [9 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0!
#DIV/0!
R²： |  | #DIV/0! |  | R： |  |  | #DIV/0! |  |  | a： |  | #DIV/0! |  | b： | #DIV/0!
结论 | #DIV/0!
4、电解质稳定性
说明：仪器正常工作条件下先进行校正，然后对配置的3号定值质控液分时间点进行测试 要求：分析元素波动百分比均≤2% 操作：对配置的3号定值质控液分时间点进行测试，每次测试连续测定3次，间隔时间为4小时，挑出最大值Xmax和最小值Xmin做差，再除以标定值T，计算其波动百分比。
项目 |  | Na |  |  |  |  | K |  |  |  |  | Cl
0h
4h
8h
Xmax |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
Xmin |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
T |  | 140 |  |  |  |  | 4.5 |  |  |  |  | 120
波动百分比 |  | 0% |  |  |  |  | 0% |  |  |  |  | 0%
判定要求 |  | ≤2% |  |  |  |  | ≤2% |  |  |  |  | ≤2%
结论 |  | Pass |  |  |  |  | Pass |  |  |  |  | Pass
5、电解质携带污染率
项目 |  | Na |  |  | K |  |  | Cl
定值溶液 |  | 1#定值质控 | 5#定值质控 | 1#定值质控 | 1#定值质控 | 5#定值质控 | 1#定值质控 | 1#定值质控 | 5#定值质控 | 1#定值质控
实测1
实测2
实测3
实测4
携带污染率CLH |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
携带污染率CHL |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
判定要求 |  | ≤1.50% |  |  | ≤1.50% |  |  | ≤1.50%
结论 |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!

## BA5K测试项
测试项 | 指标
杂散光 | ≥4.9A
吸光度准确性 | 吸光度值 吸光度准确度 0.5 ±0.025 1.0 ±0.07
吸光度重复性 | 用变异系数(CV值)表示，不应大于1%
吸光度稳定性 | 吸光度变化不应大于0.01
吸光度线性 | 相对偏倚在±5%范围内的最大吸光度应不小于3.5
加样准确度和重复性（迈瑞色素加样） | 样本针： 1ul，重复性≤2%，准确性≤±5% 5ul，重复性≤2%，准确性≤±5% 25ul，重复性≤1%，准确性≤±% 试剂针： R1试剂针: 70ul，重复性≤2%，准确性≤±10% 150ul，重复性≤1%，准确性≤±10% R2试剂针： 10ul，重复性≤2%，准确性≤±10% 150ul，重复性≤1%，准确性≤±10%
样本携带污染率 | 样品携带污染率不应大于0.05%
温度检测 | 恒温室的温度准确度在37℃±0.3℃内，温度波动范围不大于±0.1℃
临床测试 | 迈瑞复合质控L1和L2水平， ALT/ALTn，重复性≤5.0%，质控测量均值落入参考范围内（参考值±3SD) γ-GT，重复性≤2.75%，质控测量均值落入参考范围内（参考值±3SD) LDH，重复性≤2.75%，质控测量均值落入参考范围内（参考值±3SD) TG，重复性≤3.5%，质控测量均值落入参考范围内（参考值±3SD) UREA/UREAn，重复性≤2.5%，质控测量均值落入参考范围内（参考值±3SD) TPII/TPn，重复性≤2.5%，质控测量均值落入参考范围内（参考值±3SD) Ca，重复性≤1.25%，质控测量均值落入参考范围内（参考值±3SD) PII，重复性≤2.5%，质控测量均值落入参考范围内（参考值±3SD)
电解质准确度
电解质精密度
电解质线性
电解质稳定性
电解质携带污染率